Załącznik nr 1.1 do opisu przedmiotu zamówienia, ZO-32/20/JM
# Protokół z kontroli jakości badań mammograficznych
# realizowanej w ramach zadania pn. „Poprawa jakości realizowanych w Polsce badań przesiewowych”
# przez Centralny Ośrodek Koordynujący
Użytkownik / (nazwa i adres)

Mammograf
Typ systemu	cyfrowy / ucyfrowiony
Rodzaj pracowni	stacjonarna / mobilna
Producent
Model lub typ
Rok produkcji
Rok rozpoczęcia eksploatacji
Nr seryjny aparatu
Nr seryjny lampy
Model lub typ skanera CR
Model lub typ kaset CR

Data kontroli

Osoba przeprowadzająca kontrolę
Imię i nazwisko	Numer upoważnienia Ministra Zdrowia

Przedstawiciel/przedstawiciele świadczeniodawcy uczestniczący w kontroli
Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe

# Ocena realizacji testów kontroli jakości w ośrodku

## 1. Testy specjalistyczne

Data wykonania testów specjalistycznych

	Akceptacja
	tak	nie
Pracownia posiada aktualny protokół z testów specjalistycznych

Ocena wyników testów specjalistycznych i reakcji na nie*)
Prawidłowe wyniki wszystkich testów specjalistycznych
Wyniki nieprawidłowe, podjęto odpowiednie działania korygujące
Wyniki nieprawidłowe, nie podjęto odpowiednich działań korygujących

Uwagi dotyczące testów oraz reagowania na ich wyniki

Testy specjalistyczne powinny być wykonywane nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy. Niedopuszczalne jest stosowanie urządzeń radiologicznych i urządzeń pomocniczych, gdy uzyskane wyniki testów specjalistycznych i podstawowych przekraczają wartości graniczne.
*) Wypełnić, jeśli pracownia przedstawiła aktualny protokół z testów specjalistycznych.
# 2. Testy podstawowe
Uwagi dotyczące testów oraz reagowania na ich wyniki

Testy podstawowe powinny być prowadzone w zakresie i z częstością określonymi w Załączniku nr 6 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej z późn. zmianami (t. jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 884). Niedopuszczalne jest stosowanie urządzeń radiologicznych i urządzeń pomocniczych, gdy uzyskane wyniki testów przekraczają wartości graniczne.

# Ocena wybranych parametrów aparatury mammograficznej

## 1. Geometria wiązki promieniowania X
Format obrazu: ... cm × ... cm
Położenie krawędzi pola promieniowania X względem krawędzi obrazu
od strony klatki piersiowej	[mm]		wewn. / na zew. obrazu

Położenie krawędzi stolika względem krawędzi rejestratora obrazu
od strony klatki piersiowej	[mm]		na zew. obrazu

Format obrazu: ... cm × ... cm
Położenie krawędzi pola promieniowania X względem krawędzi obrazu
od strony klatki piersiowej	[mm]		wewn. / na zew. obrazu

Położenie krawędzi stolika względem krawędzi rejestratora obrazu
od strony klatki piersiowej	[mm]		na zew. obrazu

Pole promieniowania X powinno wykraczać poza wszystkie krawędzie wyświetlanego obrazu. Pole promieniowania X może wykraczać poza krawędź obrazu o nie więcej niż 5 mm od strony klatki piersiowej i od strony krawędzi bocznych. Odległość pomiędzy krawędzią wyświetlanego obrazu a krawędzią stolika znajdującą się od strony ściany klatki piersiowej wynosi maksymalnie 5 mm.

## 2. Kompresja piersi
Płytka uciskowa: mała
### a) Siła kompresji
Nominalna (odczytana) wartość siły kompresji	[kg]
Wartość siły kompresji zmierzona po uciśnięciu	[kg]
Różnica między nominalną a zmierzoną wartością siły kompresji	[kg]
Wartość siły kompresji po 30 sekundach	[kg]
Różnica między wartością siły kompresji zmierzoną po uciśnięciu i po 30 sekundach	[kg]

Maksymalna wartość siły kompresji powinna zawierać się w granicach 13 kg ÷ 20 kg (130 N ÷ 200 N). Różnica między nominalną (odczytaną) a zmierzoną wartością siły kompresji nie powinna przekraczać 2 kg. Różnica między wartością siły kompresji zmierzoną bezpośrednio po uciśnięciu i po 30 sekundach nie powinna przekraczać 2 kg.
### b) Ustawienie płytki uciskowej
Położenie płytki uciskowej nad stolikiem (pełna kompresja, symetryczne podparcie płytki)
z lewej strony [cm]	z prawej strony [cm]	różnica między lewą i prawą stroną [cm]

Dla symetrycznego podparcia płytki uciskowej różnica w położeniu płytki uciskowej nad stolikiem pomiędzy lewą i prawą stroną płytki nie powinna być większa niż 0,5 cm.
Płytka uciskowa: duża
### a) Siła kompresji
Nominalna (odczytana) wartość siły kompresji	[kg]
Wartość siły kompresji zmierzona po uciśnięciu	[kg]
Różnica między nominalną a zmierzoną wartością siły kompresji	[kg]
Wartość siły kompresji po 30 sekundach	[kg]
Różnica między wartością siły kompresji zmierzoną po uciśnięciu i po 30 sekundach	[kg]

Maksymalna wartość siły kompresji powinna zawierać się w granicach 13 kg ÷ 20 kg (130 N ÷ 200 N). Różnica między nominalną (odczytaną) a zmierzoną wartością siły kompresji nie powinna przekraczać 2 kg. Różnica między wartością siły kompresji zmierzoną bezpośrednio po uciśnięciu i po 30 sekundach nie powinna przekraczać 2 kg.
### b) Ustawienie płytki uciskowej
Położenie płytki uciskowej nad stolikiem (pełna kompresja, symetryczne podparcie płytki)
z lewej strony [cm]	z prawej strony [cm]	różnica między lewą i prawą stroną [cm]

Dla symetrycznego podparcia płytki uciskowej różnica w położeniu płytki uciskowej nad stolikiem pomiędzy lewą i prawą stroną płytki nie powinna być większa niż 0,5 cm.
## 3. Średnia dawka gruczołowa dla ekspozycji klinicznej
Grubość fantomu PMMA [cm]	Średnia dawka gruczołowa [mGy]
2
4.5
7

Średnia dawka gruczołowa wyznaczona dla ekspozycji klinicznej fantomu PMMA o grubości 2 cm wynosi maksymalnie 1 mGy, dla grubości 4.5 cm maksymalnie 2.5 mGy, a dla grubości 7 cm maksymalnie 6.5 mGy.
## Uwagi dotyczące wyników oceny wybranych parametrów aparatury mammograficznej oraz poprawności realizacji testów kontroli jakości

Kryteria formułowania oceny końcowej

Końcowa ocena wykonywania badań mammograficznych w ramach „Programu profilaktyki raka piersi” jest formułowana przez osoby przeprowadzające kontrolę na podstawie wyników oceny realizacji testów podstawowych i specjalistycznych oraz oceny wybranych parametrów aparatury mammograficznej. Nieprawidłowości w dowolnym z ocenianych obszarów oznaczają niespełnienie wymogów prawa i mogą stanowić podstawę do sformułowania negatywnej oceny końcowej.

# Końcowa ocena wykonywania badań mammograficznych w ramach „Programu profilaktyki raka piersi”

Z przeprowadzonej kontroli wynika, że pracownia mammograficzna w …........ realizuje badania kobiet wykonywane z wykorzystaniem aparatu [producent, model/typ] o numerze seryjnym [nr seryjny] w ramach „Programu profilaktyki raka piersi” w sposób prawidłowy / nieprawidłowy*) w zakresie ocenianych parametrów.

Kopia niniejszego Protokołu zostaje przekazana do odpowiedniego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia i Centralnego Ośrodka Koordynującego.

Podpis osoby przeprowadzającej kontrolę

### *) Niewłaściwe skreślić.