## cześć nr 1
Formularz Cenowy
Załącznik nr 2 do SWZ, PN-203/22/KK
Jednorazowego użytku , sterylne porty niskoprofilowe z zestawami wprowadzającymi, sterylne
LP |  | Przedmiot zamówienia | jm | Ilość | Cena jedn netto | Wartość netto PLN* | %VAT | Wartość brutto PLN* | Producent Nr katalogowy (jeśli posiada)
Port naczyniowy wraz zestawem wprowadzajacym tworzą komplet
1. | Zamknięty adapter Luer Męski na strzykawkę | Niskoprofilowy port implantowane z wykorzystaniem EKG wewnątrznaczyniowego, jednorazowego użytku, jałowy • Wysokość do 10,5 mm • Masa do 7 g • Ciśnienie infuzji nie mniejsze niż 300 PSI (20,7 bar) • Dopuszczalna szybkość przepływu środka kontrastowego o lepkości około 6 mPa∙s (cP) nie mniejsza niż 5 ml/s (dla cewników o długości do 25 cm) • Cewnik wykonany z silikonu lub miękkiego poliuretanu z oznaczeniem co 1 cm oraz opisem co 5 cm, z otwartym zakończeniem od strony pacjenta nie powodującym uszkodzenia naczynia, który nie wyklucza badań tomografii komputerowej ani rezonansu magnetycznego • Przewodzący drut o miękkim zakończeniu typu J i długości przekraczającej długość cewnika oraz z oznaczeniem umożliwiającym identyfikację momentu, gdy zakończenie J opuszcza proksymalny koniec cewnika • Przewód do połączenia z monitorem EKG • Igła Hubera do nakłucia membrany portu • Strzykawka o objętości 10 ml typu Luer Lock | szt | 1000
2. | Zamknięty adapter Luer Męski zespolony na stałe ze strzykawkami o różnych pojemnościach 3,5,10,20,30,60ml (w zależności od wyboru Zamawiającego) | Zestaw wprowadzający jednorazowego użytku, jałowy: • Igła punkcyjna • Strzykawka o objętości do 10 ml z niskooporowym tłokiem • Prowadnica Seldingera o miękkim zakończeniu typu J w podajniku • Kaniula rozrywalna z uchwytem dopasowana do cewnika portu, wyposażona w rozszerzacz naczynia • Tunelizator | szt | 1000
[5 empty] | Razem |  | x
* Wyliczoną cenę z Formularza cenowego należy przenieść do Formularza ofertowego – Załącznik nr 1 do SWZ
W przypadku zaoferowania portu i zestawu wprowadzającego pakowanych razem, Zamawiający dopuszcza podanie ceny za komplet. Zamawiający dopuszcza modyfikację formularza cenowego w w/w zakresie.
W celu dokonania oceny jakości Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego złożenia próbek w ilości 2 szt. z każdej pozycji lub 2 kompletów.
Zamawiający dopuszcza podanie ceny jednostkowej netto do 4 (czterech) miejsc po przecinku, natomiast wartość netto i wartość brutto do 2 (dwóch) miejsc po przecinku.
UWAGA: 1. Zamawiający zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf 2. Formularz musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym.