## cześć nr 1
Formularz Cenowy
|  | Część nr 1 |  |  |  | Załącznik nr 2.1 do SWZ, PN-284/22/KK
LP |  | nazwa (opis) | JM | Ilość | Cena jedn netto | Wartość netto PLN* | %VAT | Wartość brutto PLN* | Producent Nr katalogowy (jeśli posiada)
1. | Zamknięty adapter Luer Męski na strzykawkę | Integrator chemiczny typu 5 do pary wodnej z przesuwająca się substancją wskaźnikową w okienku o długości 2,5-3,0 cm, do zastosowania we wszystkich cyklach sterylizacji parą wodną, nie wymagający interpretacji zmiany koloru. Parametry punktu końcowego w 3 temperaturach badane dla każdej serii i podane na opakowaniu. Zgodność z normą referencyjną potwierdzona certyfikatem niezależnej jednostki notyfikowanej. | szt | 350000
2. | Zamknięty adapter Luer Męski zespolony na stałe ze strzykawkami o różnych pojemnościach 3,5,10,20,30,60ml (w zależności od wyboru Zamawiającego) | Wieloparametrowy wskaźnik chemiczny typu 4 do tlenku etylenu, o liniowym ułożeniu substancji wskaźnikowej na długości minimum 6cm. Zmiana koloru łatwa w interpretacji . | szt | 15000
3. | Zawór do bezpiecznej podaży cytostatyków | Pakiet testowy typu Bowie & Dick 134°C – 3,5 minuty jednokrotnego użytku , symulujący pakiet porowaty z dodatkowym osobnym arkuszem wczesnego ostrzegania, wykrywającym nieprawidłowości, które nie powodują jeszcze nieprawidłowego wyniku arkusza testowego. Bez zawartości ołowiu. Arkusze: testowy i wczesnego ostrzegania zapewniają łatwą i jednoznaczną interpretację wyniku. Na arkuszu wczesnego ostrzegania umieszczone referencyjne pole zmiany koloru. Zmiana koloru z żółtego na czarny. | szt | 3600
4. | Rozgałęziacz dwudrożny wyposażony w 2 porty bezigłowe typu Y | Biologiczny zestaw testowy o szybkim odczycie do pary wodnej, symulujący pakiet porowaty, zawierający wskaźnik biologiczny i kartę ze wskaźnikiem chemicznym do opisu cyklu, kompatybilny z autoczytnikiem zamawiającego. Wskaźnik biologiczny zapewnia ostateczny odczyt wyniku negatywnego po 24 minutach inkubacji. Wskaźnik posiada wewnętrzny system kruszenia ampułki nie wymagający użycia zewnętrznego "kruszera" Wykrycie przez odczyt automatyczny fluorescencji w autoczytniku. Nakrętka wskaźnika w kolorze brązowym. Na fiolce repozycjonowalna nierwąca się naklejka z miejscem do opisu oraz wskaźnik chemiczny. Opakowanie zawiera 24 biologiczne zestawy testowe oraz 5 sztuk wskaźników kontrolnych. Zgodność wskaźnika znajdującego się w zestawie z normą referencyjną potwierdzona certyfikatem niezależnej jednostki notyfikowanej | szt | 25000
5. | Przyrząd do pobierania i podawania leków z worka Viaflo | Biologiczny zestaw testowy o szybkim odczycie do tlenku etylenu, kompatybilny z autoczytnikiem zamawiającego,symulujący narzędzie rurowe, zawierający wskaźnik biologiczny. Do każdego pojedyńczego zestawu dołączony jeden wskaźnik stosowany jako kontrola pozytywna wskaźników. Wskaźnik biologiczny zapewnia ostateczny odczyt wyniku negatywnego po 4 godzinach inkubacji. Wynik inkubacji widoczny na wyświetlaczy LCD za pomocą znaku "+" lub "-" oraz sygnału dźwiękowego w przypadku pozytywnego wyniku. Nakrętka wskaźnika w kolorze zielonym. Na fiolce repozycjonowalna nierwąca się naklejka ze wskaźnikiem chemicznym i miejscem do opisu. Zgodność wskaźnika znajdującego się w zestawie z normą referencyjną potwierdzona certyfikatem niezależnej jednostki notyfikowanej. | szt | 3000
6. | Przyrząd do transferu z fiolki | Taśmy do zamykania pakietów ze wskaźnikiem procesu sterylizacji parowej o wymiarach 24 mm x 55m, nieodklejająca się od pakietów przed, po i w trakcie procesu sterylizacji . Możliwość zamykania pakietów zapakowanych w papier oraz włókninę do sterylizacji. | metr | 150000
7. | Przyrząd do transferu z fiolki. Przyrząd do transferu leków cytotoksycznych jednorazowego użycia. | Biologiczny zestaw testowy o szybkim odczycie do pary wodnej, kompatybilny z autoczytnikiem zamawiającego, symulujący pakiet porowaty, zawierający wskaźnik biologiczny i kartę ze wskaźnikeim chemicznym do opisu cyklu. Do każdego pojedyńczego zestawu dołączony jeden wskaźnik stosowany jako kontrola pozytywna wskaźników. Wskaźnik biologiczny zapewnia ostateczny odczyt wyniku negatywnego po 3 godzinach inkubacji. Wynik inkubacji widoczny na wyświetlaczy LCD za pomocą znaku "+" lub "-" oraz sygnału dźwiękowego w przypadku pozytywnego wyniku. Nakrętka wskaźnika w kolorze brązowym. Na fiolce repozycjonowalna nierwąca się naklejka ze wskaźnikiem chemicznym i miejscem do opisu. Zgodność wskaźnika znajdującego się w zestawie z normą referencyjną potwierdzona certyfikatem niezależnej jednostki notyfikowanej | szt | 1000
[5 empty] | Razem |  | x
* Wyliczoną cenę z Formularza cenowego należy przenieść do Formularza ofertowego – Załącznik nr 1 do SWZ
WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO PRZELICZENIA ILOŚCI DO PEŁNEJ ROZPOCZĘTEJ ROLKI (dot. poz. nr 6)
Zamawiający dopuszcza podanie ceny jednostkowej netto do 4 (czterech) miejsc po przecinku, natomiast wartość netto i wartość brutto do 2 (dwóch) miejsc po przecinku.
W celu dokonania oceny jakości Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego złożenia próbek w ilości: - dla pozycji nr 1, 2 - po 20 sztuk - dla pozycji nr 3 - 6 sztuk
UWAGA: 1. Zamawiający zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf 2. Formularz musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym.