Załącznik nr 2.1 do SWZ nr: TP- 5/23/ZS

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW / SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Przedmiot zamówienia: Kardiomonitor – 1 kpl.

Dla: Klinika Endokrynologii Onkologicznej i Medycyny Nuklearnej

Producent: ………………………………………………………………… Dostawca: ………………………………………………………………… Oferowany model/typ/numer katalogowy: ………………………………………………………………… Rok produkcji (nie starszy niż 2022): ………………………………………………………………… Kraj pochodzenia: ..................................................................

| II | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| DOSTAWA, INSTALACJA I URUCHOMIENIE KARDIOMONITORA |
|  | Kardiomonitor - 1 szt. | TAK |  |
|  | Kolorowy, dotykowy ekran co najmniej 11” TFT | TAK, podać |  |
|  | Parametry monitorowane przez kardiomonitor co najmniej: EKG Arytmia SpO2 Temp NIBP | TAK, podać |  |
|  | Minimalne parametry modułu SpO2: zakres pomiaru tętna co najmniej 20-300 bpm respiracja nie mniejsza niż 0- 90 rpm | TAK, podać |  |
|  | Minimalne parametry modułu NIBP: zakres pomiaru tętna co najmniej 40-240 bpm | TAK, podać |  |
|  | Urządzenie przystosowane do mierzenia funkcji życiowych u dzieci i dorosłych | TAK |  |
|  | Wbudowana drukarka termiczna | TAK |  |
|  | Prędkość przesuwu co najmniej 6.25/12.5/25/50 mm/s | TAK, podać |  |
|  | Alarm informujący co najmniej o: Bezdechu Słabej baterii Nieprawidłowym działaniu urządzenia | TAK |  |
|  | Zakres mierzenia temperatury co najmniej 0-50°C | TAK, podać |  |
|  | Możliwość pracy z kablem co najmniej 3 i 5 odprowadzeniowym | TAK, podać |  |
|  | Urządzenie z gniazdami: 2x USB co najmniej 3.0 VGA Ethernetowe | TAK, podać |  |
|  | Wbudowany moduł wi-fi | TAK |  |
|  | Możliwość zapisania na urządzeniu co najmniej: Zdarzeń alarmowych Zdarzeń arytmii danych trendów | TAK, podać |  |
|  | Zasilanie sieciowe 230V, 50/60Hz | TAK |  |
|  | Akumulator nie gorszy niż Li-ion o pojemności co najmniej 2500 mAh | TAK, podać |  |
|  | Uchwyt do wygodnego przenoszenia urządzenia | TAK |  |
|  | Podstawa jezdna kompatybilna z oferowanym kardiomonitorem | TAK |  |
|  | W zestawie: Czujnik SpO2 – 1 szt. Komplet końcówek EKG z klipsami – 10 szt. Mankiet średni (25-35cm) – 1 szt. Rura przyłączeniowa do mankietu – 1 szt. Jednorazowe elektrody – 10 szt. | TAK |  |

Uwaga: W kolumnie „PARAMETR OFEROWANY” należy wpisać „Tak” oraz potwierdzić spełnienie warunków.

Brak wypełnienia tej rubryki lub wpisanie „Nie” spowoduje odrzucenie oferty jako nie spełniającej wymaganych warunków technicznych, o ile z treści innych dokumentów stanowiących załączniki do oferty nie będzie wynikało, iż przedmiot oferty spełnia wymagania określone w ww. tabeli.

POZOSTAŁE WYMAGANIA / WARUNKI UDZIAŁU W ZAMÓWIENIU

Przedmiot zamówienia:

| I. | GWARANCJA I SERWIS | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Okres gwarancji - minimum 24 miesiące. Gwarancja liczona od daty uruchomienia sprzętu potwierdzonego podpisaniem „Protokołu instalacji, uruchomienia i odbioru końcowego urządzenia" oraz protokołu z przeprowadzonego szkolenia/instruktażu”. | TAK, podać |  |
|  | Podpisane oryginały protokołów: zdawczo-odbiorczy z dostawy i odbioru sprzętu oraz instalacji, uruchomienia i odbioru końcowego sprzętu oraz z przeprowadzonego szkolenia/ instruktażu Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do Sekcji Gospodarki Aparaturowej w dniu uruchomienia sprzętu. | TAK |  |
|  | O każdym wypadku wadliwej pracy sprzętu Zamawiający zawiadomi Wykonawcę niezwłocznie za pośrednictwem faksu, maila lub telefonicznie. | TAK, podać | Imię i nazwisko : ……… tel:………………… email……………… |
|  | Przeglądy gwarancyjne zgodnie z dokumentacją producenta w okresie obowiązywania gwarancji, dokonywane w ramach ceny umowy, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Użytkownikiem. | TAK |  |
|  | W ramach ceny umowy, przeglądy potwierdzające sprawność działania sprzętu w okresie gwarancji. Zamawiający wymaga minimum 1 przegląd w jednym roku gwarancyjnym wraz z kalibracją/walidacją - jeśli dotyczą. | TAK, podać |  |
|  | Podać liczbę i częstotliwość przeglądów zalecaną przez producenta dla 1 roku okresu gwarancyjnego. | TAK, podać |  |
|  | Podać liczbę i częstotliwość przeglądów zalecaną przez producenta dla 1 roku okresu pogwarancyjnego. | TAK, podać |  |
|  | Podać listę materiałów eksploatacyjnych (jeśli dotyczy). | TAK, podać jeśli dotyczy |  |
|  | Czy producent wymaga części zalecanych do wymiany w trakcie przeglądu i konserwacji (jeśli dotyczy). | TAK, podać jeśli dotyczy |  |
|  | Okres gwarancji zakończony zostanie przeglądem oraz wydaniem pisemnego orzeczenia dotyczącego stanu technicznego sprzętu (w ramach wartości umowy). | TAK |  |
|  | Po przeglądzie Wykonawca wystawi protokół/certyfikat dopuszczający sprzęt do eksploatacji i dokona wpisu do Paszportu Technicznego oraz poda termin kolejnego przeglądu. | TAK |  |
|  | W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usuwania usterek i wad, jakie wystąpią w działaniu sprzętu, których przyczyną są wady tkwiące w dostarczonym sprzęcie. | TAK |  |
|  | Czas reakcji* serwisu gwarancyjnego nie dłuższy niż 24 godziny od chwili zgłoszenia awarii w dzień roboczy, tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Zamawiający dopuszcza zdalne wsparcie techniczne. | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia usterek i wad sprzętu w terminie do 3* dni roboczych od czasu ich zgłoszenia, tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy *w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy - do 10 dni roboczych od daty zgłoszenia | TAK |  |
|  | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji (liczbę dni wyłączenia z eksploatacji każdorazowo potwierdza inżynier serwisowy Wykonawcy dokonując odpowiedniego wpisu w paszporcie technicznym) oraz poda termin kolejnego przeglądu wraz z nowym terminem zakończenia gwarancji. | TAK |  |
|  | W przypadku wadliwego działania sprzętu po 3 naprawach gwarancyjnych tego samego elementu Wykonawca jest zobowiązany do wymiany tego elementu na fabrycznie nowy. | TAK |  |
|  | W przypadku wykonania naprawy - potwierdzeniem wykonania usługi będzie protokół z naprawy/karta/raport pracy serwisu, obustronnie podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego oraz Wykonawcę. Wykonawca dokona wpisu do Paszportu Technicznego określającego status sprzętu: sprzęt sprawny gotowy / sprzęt sprawny warunkowo (podać warunek)/ sprzęt niesprawny. | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się zapewnić dostępność części zamiennych przez okres minimum 5 (pięciu) lat od podpisania „Protokołu instalacji, uruchomienia i odbioru końcowego sprzętu oraz przeprowadzonego szkolenia”. | TAK |  |
| II. | SZKOLENIE INSTRUKTAŻOWE |
|  | Wykonawca, w ramach wartości umowy, przeprowadzi szkolenie/instruktaż pracowników Zamawiającego (przed uruchomieniem końcowym i oddaniem do eksploatacji sprzętu) w zakresie podstawowej jego obsługi. Przeprowadzony instruktaż (min. 3 osoby) udokumentowany zostanie stosownym zaświadczeniem | TAK |  |
|  | Lista osób przeszkolonych potwierdzona podpisem uczestników szkolenia/instruktażu oraz organizatora wraz z protokołem instalacji, uruchomienia i odbioru końcowego urządzenia wraz z przeprowadzonym szkoleniem/instruktażem zostanie przekazana do SGA lub bezwzględnie dołączona do faktury | TAK |  |
|  | W ramach wartości umowy Wykonawca przeprowadzi szkolenie instruktażowe techniczne dla co najmniej 1 pracownika Sekcji Gospodarki Aparaturowej przed oddaniem do eksploatacji sprzętu dotyczące konserwacji i przeglądów technicznych. | TAK |  |
|  | Instruktaż zostanie potwierdzony imiennym certyfikatem dla każdego uczestnika uprawniającym do przeprowadzenia przeglądów technicznych po upływie okresu gwarancji. | TAK |  |
| III. | DOKUMENTACJA |
|  | DOKUMENTY (W JĘZYKU POLSKIM ) DO PRZEKAZANIA ZAMAWIAJĄCEMU PODCZAS INSTALACJI: - Zgodny z wzorem umowy Protokół instalacji, uruchomienia i odbioru końcowego sprzętu uzupełniony o numer seryjny sprzętu i z wpisem, że jest sprawny i dopuszczony do eksploatacji oraz z datą następnego przeglądu (oryginał do potwierdzenia) oraz protokół z przeprowadzonego szkolenia - Protokołu zdawczo-odbiorczego z dostawy i odbioru - lista przeszkolonych min. 3 osób (oryginał do potwierdzenia) - Karta gwarancyjna z numerem SN (oryginał) - Paszport Techniczny (oryginał) - Harmonogram przeglądów/ walidacji/kalibracji w trakcie trwania gwarancji i po jej zakończeniu (kopia, wersja PDF lub wpis do paszportu) - Instrukcja obsługi, mycia, dezynfekcji (kopia lub wersja PDF) - Karta katalogowa oferowanego sprzętu (kopia lub wersja PDF) | TAK |  |
|  | Dla zakupionego sprzętu (poszczególnych elementów oferowanej konfiguracji) Wykonawca obowiązany jest założyć Paszport Techniczny (oryginał) W paszporcie Dostawca/Wykonawca wypełnia: Strona tytułowa: Nazwa sprzętu Nazwa placówki Strona pierwsza zatytułowana KARTA TECHNICZNA Nazwa sprzętu Typ Nr (seryjny) Firma – dostawca Producent Rok produkcji Data zakupu Data uruchomienia / rozpoczęcia eksploatacji Sprzęt znajduje się w dyspozycji działu Uwagi (jeśli dotyczy) |  |  |
|  | DOKUMENTY DO PRZEKAZANIA ZAMAWIAJĄCEMU (SEKCJA GOSPODARKI APARATUROWEJ) PO INSTALACJI SPRZĘTU – WYMAGANA FORMA ELEKTRONICZNA (W JĘZYKU POLSKIM ): N/w dokumentacja dot. zakupu winna zostać przesłana na adres wskazany w umowie lub dga@pib-nio.pl: - Protokół zdawczo-odbiorczy z dostawy i odbioru sprzętu (wypełniony oryginał) - Protokół instalacji, uruchomienia i odbioru końcowego uzupełniony o numer seryjny sprzętu i z wpisem, że jest sprawny i dopuszczony do eksploatacji oraz z datą następnego przeglądu (oryginał do potwierdzenia) (wypełniony oryginał) - Protokół uczestnictwa w szkoleniu, (wypełniony oryginał) - Instrukcja obsługi, mycia, dezynfekcji (wersja PDF) - Harmonogram przeglądów/ walidacji/kalibracji w trakcie trwania gwarancji i po jej zakończeniu (kopia, wersja PDF) - Lista dostawców części zamiennych, mat. eksploatacyjnych i serwisów (kopia lub wersja PDF) - Lista części wymienianych w trakcie przeglądów i konserwacji, jeśli dotyczy (kopia lub wersja PDF) - Lista materiałów eksploatacyjnych z ich specyfikacją (kopia lub wersja PDF) - Instrukcję serwisową DTR lub szczegółowy wykaz czynności, testów bezpieczeństwa i funkcjonalnych wykonywanych w trakcie przeglądów - Karta katalogowa oferowanego sprzętu (wersja PDF) - Karta gwarancyjna (kopia lub wersja PDF) - Świadectwa i certyfikaty zgodzie z rozdziałem IV (kopia lub wersja PDF) | TAK |  |
| IV. | ŚWIADECTWA, CERTYFIKATY I WYMAGANE DOKUMENTY |
|  | Aktualne dokumenty dopuszczające przedmiot zamówienia do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (t. j.: Dz. U. z 2022 r., poz. 974). | TAK |  |
|  | Materiały producenta lub dystrybutora potwierdzające parametry oferowanego przedmiotu zamówienia np. foldery, opisy techniczne, katalogi z oznaczeniem punktów potwierdzających poszczególne parametry | TAK |  |
| V. | INNE |
|  | Każdy dostarczony dokument wystawiony w innym języku niż polski wymaga tłumaczenia. | TAK |  |
|  | Wykonawca podłączy dostarczony sprzęt do sieci elektrycznej "NIO-PIB " w miejscu wskazanym przez uprawnionego przedstawiciela Działu Technicznego Zamawiającego zgodnie z DTR dostarczona przez producenta. | TAK |  |
|  | Do współpracy dot. realizacji umowy Wykonawca upoważnia. | TAK, podać | Imię i nazwisko : ……… tel:………………… email……………… |

*)  Przez „czas reakcji” należy rozumieć czas, w którym serwisant, po otrzymaniu zgłoszenia, stawi się 
w siedzibie użytkownika i przystąpi do niezwłocznego usunięcia usterek.

Informacja dla Wykonawcy:

  - Zamawiający zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf

  - Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (e-dowód).