ZESTAWIENIE PARAMETRÓW / SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Przedmiot zamówienia: Myjnia dezynfektor - 1 szt.

Dla: Apteka Szpitalna

Producent: ………………………………………………………………… Dostawca: ………………………………………………………………… Oferowany model/typ/numer katalogowy: ………………………………………………………………… Rok produkcji (nie starszy niż 2022): ………………………………………………………………… Kraj pochodzenia: ..................................................................

| I | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| DOSTAWA, INSTALACJA I URUCHOMIENIE MYJNI / DEZYNFEKTORA WRAZ Z PRZEPROWADZENIEM SZKOLENIA PRACOWNIKÓW ZAMAWIAJĄCEGO i UTYLIZACJĄ POSIADANEGO SPRZĘTU |
| WIZJA LOKALNA ODBĘDZIE SIĘ W DNIU ……………………………. |
|  | Myjnia przeznaczona do mycia i dezynfekcji utensylii recepturowych | TAK |  |
|  | Typ - nieprzelotowa | TAK |  |
|  | Jednodrzwiowa | TAK |  |
|  | Automatyczna blokada drzwi uniemożliwiająca ich otwieranie w trakcie cyklu roboczego | TAK |  |
|  | Przeszklone drzwi komory. | TAK |  |
|  | Wnętrze komory oświetlane. | TAK |  |
|  | Komora ze stali kwasoodpornej AISI 304L lub gatunkowo lepszej. | TAK, podać |  |
|  | Obudowa ze stali nierdzewnej polerowanej nie gorszej niż AISI 304. Nie dopuszcza się elementów malowanych. Uchylane panele boczne do serwisu urządzenia. | TAK |  |
|  | Wózek wsadowy do butelek i naczyń z możliwością montażu/ demontażu minimum 1 poziomu | TAK, podać |  |
|  | Wózek wsadowy do butelek do 1 L poj. oraz naczyń laboratoryjnych tzw. zlewki do 1,5 L poj. | TAK |  |
|  | Minimum 1 wózek podawczy | TAK, podać |  |
|  | Wgrane standardowe programy laboratoryjne (minimum 6) | TAK, podać temp/czas programu |  |
|  | Możliwość wprowadzenia minimum 10 programów użytkownika | TAK, podać |  |
|  | Funkcja modyfikacji programów w zależności od potrzeb użytkownika. | TAK |  |
|  | Ciągłe monitorowanie parametrów procesu mycia i dezynfekcji. | TAK |  |
|  | Sygnał optyczny i akustyczny po zakończeniu cyklu. | TAK |  |
|  | Monitorowanie temperatury w komorze przy pomocy minimum dwóch niezależnych czujników. | TAK |  |
|  | Temperatura mycia do 95°C | TAK, podać |  |
|  | Ekran sterowania LCD minimum 3,5 cala lub wyświetlacz minimum 40 znaków w dwóch liniach. | TAK, podać |  |
|  | Informacje na ekranie w języku polskim: Przebieg cyklu mycia i dezynfekcji w czasie rzeczywistym , Informacje o błędach, Etap cyklu Czas mycia i dezynfekcji – informacja o czasie pozostającym do końca cyklu | TAK |  |
|  | Dysze lub ramiona natryskowe w wózku wsadowym | TAK |  |
|  | Wbudowana suszarka z regulacją temperatury suszenia do minimum 110°C. | TAK, podać |  |
|  | Suszarka wyposażona w filtr powietrza wstępny i HEPA minimum H14. | TAK |  |
|  | Suszarka z kondensatorem wyposażonym w odzysk ciepła. | TAK |  |
|  | Automatyczny układ monitorujący stan filtra suszarki w tym zapchanie i uszkodzenie | TAK |  |
|  | Agregat nie wymagający używania szczotek węglowych. | TAK |  |
|  | Minimum 2 pompy dozujące środki chemiczne, każda pompa z możliwością nastawy procentowej lub w mililitrach/gramach na litr stężenia środka chemicznego - sterowanie poprzez panel dla każdego programu oddzielnie. | TAK |  |
|  | Zastosowane pompy i wszelkie połączenia dopuszczają stosowanie roztworów kwasów fosforowych, solnych i cytrynowych | TAK |  |
|  | Wydzielone wewnątrz urządzenia miejsce na pojemniki z detergentem o poj. 5 L. | TAK |  |
|  | Wbudowana drukarka do rejestracji parametrów cyklu z zapisem: data cyklu, nazwa i nr programu cyklu (temperatura, czas, faza programu).Wydruk parametrów procesu w języku polskim, z trwałym wydrukiem. | TAK |  |
|  | Budowa i działanie urządzenia zgodne z PN-EN 15883-1-2 lub równoważną. | TAK |  |
|  | Urządzenie medyczne zgodnie z dyrektywą 93/42/EEC lub równoważną. | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia wody zimnej, ciepłej, demineralizowanej oraz odpływu. | TAK |  |
|  | Zużycie wody na jedno napełnienie komory mycia nie większe niż 15 litrów | TAK |  |
|  | Maksymalna szerokość 80 cm | TAK, podać |  |
|  | Maksymalna wysokość 200 cm | TAK, podać |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, nierekondycjonowane, nie powystawowe i nieużywane. | TAK |  |
|  | Utylizacja 2 myjni będących na stanie zamawiającego w cenie oferty. | TAK |  |
|  | Zestaw startowy akcesoriów zabezpieczający pracę urządzenia przez minimum pół roku (2 cykle dziennie, 5 dni w tygodniu) w tym: Papier do drukarki 100 rolek Detergent do mycia alkaiczny 30 L Środek neutralizujący do szkła laboratoryjnego 15 L | TAK, podać |  |

POZOSTAŁE WYMAGANIA / WARUNKI UDZIAŁU W ZAMÓWIENIU

Przedmiot zamówienia: Myjnia dezynfektor szt. 1

| I. | GWARANCJA I SERWIS | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Okres gwarancji - minimum 24 miesiące. Gwarancja liczona od daty uruchomienia sprzętu potwierdzonego podpisaniem „Protokołu instalacji, uruchomienia i odbioru końcowego urządzenia wraz z przeprowadzonym szkoleniem/instruktażem”. | TAK, podać |  |
|  | Podpisane oryginały protokołów: zdawczo-odbiorczy z dostawy i odbioru sprzętu oraz instalacji, uruchomienia i odbioru końcowego sprzętu wraz z przeprowadzonym szkoleniem/ instruktażem Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do Działu Gospodarki Aparaturowej (dział Zakupy) w dniu uruchomienia sprzętu lub dołączyć do faktury. | TAK |  |
|  | O każdym wypadku wadliwej pracy sprzętu Zamawiający zawiadomi Wykonawcę niezwłocznie za pośrednictwem faksu, maila lub telefonicznie. | TAK, podać | Imię i nazwisko : ……… tel:………………… email……………… |
|  | Przeglądy gwarancyjne zgodnie z dokumentacją producenta w okresie obowiązywania gwarancji, dokonywane w ramach wartości umowy, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Użytkownikiem. | TAK |  |
|  | W ramach wartości umowy, przeglądy potwierdzające sprawność działania sprzętu w okresie gwarancji. Zamawiający wymaga minimum 1 przegląd w jednym roku gwarancyjnym wraz z kalibracją/walidacją, jeśli dotyczy. | TAK, podać |  |
|  | Podać liczbę i częstotliwość przeglądów zalecaną przez producenta dla 1 roku okresu gwarancyjnego. | TAK, podać |  |
|  | Podać liczbę i częstotliwość przeglądów zalecaną przez producenta dla 1 roku okresu pogwarancyjnego. | TAK, podać |  |
|  | Podać listę materiałów eksploatacyjnych wraz ze specyfikacją (jeśli dotyczy). | TAK, podać jeśli dotyczy |  |
|  | Czy producent wymaga części zalecanych do wymiany w trakcie przeglądu i konserwacji (jeśli dotyczy). | TAK, podać jeśli dotyczy |  |
|  | Okres gwarancji zakończony zostanie przeglądem oraz wydaniem pisemnego orzeczenia dotyczącego stanu technicznego sprzętu (w ramach wartości umowy). | TAK |  |
|  | Po przeglądzie Wykonawca wystawi protokół/certyfikat dopuszczający sprzęt do eksploatacji i dokona wpisu do Paszportu Technicznego oraz poda termin kolejnego przeglądu. | TAK |  |
|  | W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usuwania usterek i wad, jakie wystąpią w działaniu sprzętu, których przyczyną są wady tkwiące w dostarczonym sprzęcie. | TAK |  |
|  | Czas reakcji* serwisu gwarancyjnego nie dłuższy niż 24 godziny od chwili zgłoszenia awarii w dzień roboczy, tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Zamawiający dopuszcza zdalne wsparcie techniczne. | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia usterek i wad sprzętu w terminie do 3* dni roboczych od czasu ich zgłoszenia, tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy *w przypadku konieczności ściągnięcia części zamiennych z zagranicy - do 10 dni roboczych od daty zgłoszenia | TAK |  |
|  | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji (liczbę dni wyłączenia z eksploatacji każdorazowo potwierdza inżynier serwisowy Wykonawcy dokonując odpowiedniego wpisu w paszporcie technicznym) oraz poda termin kolejnego przeglądu wraz z nowym terminem zakończenia gwarancji. | TAK |  |
|  | W przypadku przedłużania się czasu naprawy powyżej 30 dni roboczych zamawiający ma prawo żądać wymiany sprzętu na nowy w ramach wartości umowy. | TAK |  |
|  | W przypadku wadliwego działania sprzętu po 3 naprawach gwarancyjnych tego samego elementu Wykonawca jest zobowiązany do wymiany tego elementu na fabrycznie nowy. | TAK |  |
|  | W przypadku wykonania naprawy - potwierdzeniem wykonania usługi będzie protokół z naprawy/karta/raport pracy serwisu, obustronnie podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego oraz Wykonawcę. Wykonawca dokona wpisu do Paszportu Technicznego określającego status sprzętu: sprzęt sprawny gotowy / sprzęt sprawny warunkowo (podać warunek)/ sprzęt niesprawny. | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się zapewnić dostępność części zamiennych przez okres minimum 5 (pięciu) lat od podpisania „Protokołu instalacji, uruchomienia i odbioru końcowego sprzętu oraz przeprowadzonego szkolenia”. | TAK |  |
| II. | SZKOLENIE INSTRUKTAŻOWE |
|  | Wykonawca, w ramach wartości umowy, przeprowadzi szkolenie/instruktaż pracowników Zamawiającego (przed uruchomieniem końcowym i oddaniem do eksploatacji sprzętu) w zakresie podstawowej jego obsługi. Przeprowadzony instruktaż (min. 3 osoby) udokumentowany zostanie stosownym zaświadczeniem | TAK |  |
|  | Lista osób przeszkolonych potwierdzona podpisem uczestników szkolenia/instruktażu oraz organizatora wraz z protokołem instalacji, uruchomienia i odbioru końcowego urządzenia wraz z przeprowadzonym szkoleniem/instruktażem zostanie przekazana do SGA lub bezwzględnie dołączona do faktury | TAK |  |
| III. | DOKUMENTACJA |
|  | DOKUMENTY (W JĘZYKU POLSKIM ) DO PRZEKAZANIA ZAMAWIAJĄCEMU PODCZAS INSTALACJI: - Zgodny z wzorem umowy: - Protokół zdawczo-odbiorczy z dostawy i odbioru sprzętu, - Protokół instalacji, uruchomienia i odbioru końcowego wraz z przeprowadzonym szkoleniem uzupełniony o numer seryjny sprzętu i z wpisem, że jest sprawny i dopuszczony do eksploatacji oraz z datą następnego przeglądu (oryginał do potwierdzenia), - Protokół uczestnictwa w szkoleniu, - lista przeszkolonych min. 3 osób (oryginał do potwierdzenia), - Protokół demontażu i przekazania sprzętu podmiotowi zewnętrznemu - Karta gwarancyjna z numerem SN (oryginał) - Paszport Techniczny (oryginał) - Harmonogram przeglądów/ walidacji/kalibracji w trakcie trwania gwarancji i po jej zakończeniu (kopia, wersja PDF lub wpis do paszportu) - Instrukcja obsługi, mycia, dezynfekcji (kopia lub wersja PDF) - Karta katalogowa oferowanego sprzętu (kopia lub wersja PDF) | TAK |  |
|  | Dla zakupionego sprzętu (poszczególnych elementów oferowanej konfiguracji) Wykonawca obowiązany jest założyć Paszport Techniczny (oryginał) W paszporcie Dostawca/Wykonawca wypełnia: Strona tytułowa: Nazwa sprzętu Nazwa placówki Strona pierwsza zatytułowana KARTA TECHNICZNA Nazwa sprzętu Typ Nr (seryjny) Firma – dostawca Producent Rok produkcji Data zakupu Data uruchomienia / rozpoczęcia eksploatacji Sprzęt znajduje się w dyspozycji działu Uwagi (jeśli dotyczy) |  |  |
|  | DOKUMENTY DO PRZEKAZANIA ZAMAWIAJĄCEMU (DZAIŁ GOSPODARKI APARATUROWEJ) PO INSTALACJI SPRZĘTU – WYMAGANA FORMA ELEKTRONICZNA (W JĘZYKU POLSKIM ) N/w dokumentacja dot. zakupu winna zostać przekazania wskazanej w umowie osobie lub dostarczona do Działu Gospodarki Aparaturowej: - Zgodny z wzorem umowy Protokół instalacji, uruchomienia i odbioru końcowego sprzętu wraz z przeprowadzonym szkoleniem uzupełniony o numer seryjny sprzętu i z wpisem, że jest sprawny i dopuszczony do eksploatacji oraz z datą następnego przeglądu (oryginał potwierdzony przez użytkownika przy instalacji sprzętu), - Zgodny z wzorem umowy Protokół zdawczo-odbiorczy z dostawy i odbioru sprzętu, - Zgodny z wzorem umowy Protokół uczestnictwa w szkoleniu, - lista przeszkolonych min. 3 osób (oryginał do potwierdzenia), - Zgodny z wzorem umowy Protokół demontażu i przekazania sprzętu podmiotowi zewnętrznemu. N/w dokumentacja dot. zakupu winna zostać przesłana na adres wskazany w umowie lub dga@pib-nio.pl: - Instrukcja obsługi, mycia, dezynfekcji (wersja PDF) - Harmonogram przeglądów/ walidacji/kalibracji w trakcie trwania gwarancji i po jej zakończeniu (kopia, wersja PDF) - Lista dostawców części zamiennych, mat. eksploatacyjnych i serwisów (kopia lub wersja PDF) - Lista części wymienianych w trakcie przeglądów i konserwacji, jeśli dotyczy (kopia lub wersja PDF) - Lista materiałów eksploatacyjnych z ich specyfikacją (kopia lub wersja PDF) - Instrukcję serwisową DTR lub szczegółowy wykaz czynności, testów bezpieczeństwa i funkcjonalnych wykonywanych w trakcie przeglądów - Karta katalogowa oferowanego sprzętu (wersja PDF) - Karta gwarancyjna (kopia lub wersja PDF) - Świadectwa i certyfikaty zgodzie z rozdziałem IV (kopia lub wersja PDF) | TAK |  |
| IV. | ŚWIADECTWA, CERTYFIKATY I WYMAGANE DOKUMENTY |
|  | Świadectwa dopuszczające przedmiot zamówienia do obrotu i używania na terenie Polski - zgodnie z aktualnymi przepisami ustawy o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. | TAK |  |
|  | Materiały producenta lub dystrybutora potwierdzające parametry oferowanego przedmiotu zamówienia np. foldery, opisy techniczne, katalogi z oznaczeniem punktów potwierdzających ofertę. | TAK |  |
| V. | INNE |
|  | Każdy dostarczony dokument wystawiony w innym języku niż polski wymaga tłumaczenia. | TAK |  |
|  | Wykonawca podłączy dostarczony sprzęt do sieci elektrycznej "NIO-PIB " w miejscu wskazanym przez uprawnionego przedstawiciela Działu Technicznego Zamawiającego zgodnie z DTR dostarczona przez producenta. | TAK |  |
|  | Wykonawca oświadcza iż znane mu są wszelkie dane niezbędne do wykonania prawidłowego montażu (np. podłączania WOD/KAN, elektryczne, specjalistyczne podłączenia, sieć komputerowa LAN) | TAK |  |
|  | W ramach współpracy dot. realizacji umowy Wykonawca upoważnia. | TAK, podać |  |
|  | Zamawiający zastrzega sobie prawo na zgłoszenie błędów realizacji umowy w terminie 7 dni od montażu i zakończenia instalacji. Koordynacją dostawy w tym zakresie zajmuje się Działu Gospodarki Aparaturowej we współpracy z pozostałymi Sekcjami PIB-NIO, w tym: - Dział Gospodarki Aparaturowej - Apteka Szpitalna - Sekcja Elektryczna - Sekcja Instalacji Sanitarnych | TAK |  |
| VI | WARUNKI PŁATNOŚCI I DOSTAWY |
|  | Płatność za przedmiot zamówienia nastąpi na podstawie obustronnie podpisanych, w terminie do 60 dni liczonych od daty dostarczenia faktury VAT wraz z kopią i bez uwag, protokołów: demontażu i przekazania sprzętu podmiotowi zewnętrznemu zdawczo-odbiorczego z dostawy i odbioru sprzętu , instalacji, uruchomienia i odbioru końcowego sprzętu i przeprowadzonego szkolenia. Płatność nastąpi na podstawie weryfikacji poprawności przeprowadzonej dostawy i otrzymanej faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany w tej fakturze. | TAK |  |
|  | * Termin zrealizowania przedmiotu zamówienia (demontaż z utylizacją myjni Getinge S-228 nr 73391, nr 73389, dostawa sprzętu, instalacja szkolenie) – do 84 dni od daty podpisania umowy. | TAK |  |

*)  Przez „czas reakcji” należy rozumieć czas, w którym serwisant, po otrzymaniu zgłoszenia, stawi się 
w siedzibie użytkownika i przystąpi do niezwłocznego usunięcia usterek.

FORMULARZ CENOWY / SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Przedmiot zamówienia: Myjnia dezynfektor szt. 1

| LP. | Nazwa artykułu | J. m. | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Wartość netto PLN | % VAT | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Myjnia dezynfektor Producent: ……………………………………………………. Model/typ: ……………………………………………………. Nr katalogowy: ……………………………………………………. | szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Demontaż i utylizacja myjni | szt. | 2 |  |  |  |  |
| Zestaw startowy akcesoriów: |
|  | Papier do drukarki | rolka | 100 |  |  |  |  |
|  | Detergent do mycia alkaiczny | L | 30 |  |  |  |  |
|  | Środek neutralizujący do szkła laboratoryjnego | L | 15 |  |  |  |  |
| Razem |  | X |  |

[Uwaga: W przypadku, gdy przedmiot zamówienia obejmuje towary opodatkowane różnymi stawkami VAT, należy wymienić nazwę tych towarów, podając w kolumnach odpowiednio stawki 
i wartości VAT.]

Wartość netto: ……….......… PLN (słownie: ……………………………..…..….…………….)

Wartość brutto: ……...…..… PLN (słownie: …………………………………………………….)

Informacja dla Wykonawcy:

  - Zamawiający zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf

  - Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (e-dowód).