Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie pogwarancyjnej usługi serwisowej (napraw, przeglądu, konserwacji i kalibracji) matrycy Matrixx Evolution wraz z fantomami, posiadanymi przez Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie, zgodnie z wymogami i zaleceniami producenta oraz zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r - przez okres 36 miesięcy.

| L.P. | Postanowienia ogólne |
| --- | --- |
|  | DEFINICJE |
|  | UTRZYMANIE W SPRAWNOŚCI – zespół czynności wykonywanych w okresach między przeglądami w celu utrzymania aparatury medycznej w stanie pełnej sprawności technicznej i zwiększenia jej żywotności tj. wykonywanie napraw i usuwanie awarii, zapewnienie dostawy oryginalnych części o odpowiednich parametrach wraz z ich wymianą. |
|  | NAPRAWA – doprowadzenie do pełnej sprawności technicznej aparatury medycznej zużytej podczas eksploatacji. |
|  | PRZEGLĄD – kontrola stanu technicznego oraz bezpieczeństwa wyrobu medycznego, polegającą na oględzinach wyrobu, gromadzeniu informacji o zaobserwowanych przez użytkownika usterkach wyrobu, sprawdzeniu instalacji i sprawności jego działania. |
|  | KONSERWACJA – czynności poprzedzające przegląd techniczny w tym czyszczenie elementów aparatury, urządzeń i systemów wyrobu medycznego, wymianę materiałów eksploatacyjnych bądź części zużywalnych, zgodnie z dokumentacją techniczną, instrukcją obsługi aparatu i instrukcją serwisową, regulację (przywracanie), wymaganych przez producenta parametrów, jak również aktualizację oprogramowania, jeżeli dotyczy ono danego aparatu medycznego. |
|  | KALIBRACJA - celem kalibracji jest zwykle poświadczenie, że skalibrowany przyrząd spełnia określone wymagania metrologiczne przy czym wynik kalibracji zostanie udokumentowany świadectwem kalibracji. |
|  | Zakres wykonywanych czynności | Parametr wymagany | WYPEŁNIA WYKONAWCA- potwierdzenie wymaganych warunków lub rozwiązania równoważne |
|  | Utrzymanie sprzętu w stanie pełnej sprawności technicznej zgodnie ze specyfikacją producenta. | TAK |  |
|  | Wykonywanie napraw sprzętu w pełnym zakresie i przy użyciu oryginalnych podzespołów i części zamiennych, zgodnie ze standardem producenta. | TAK |  |
|  | Przeprowadzanie rutynowych czynności konserwacyjnych i regulacyjnych sprzętu, zgodnie z zaleceniami producenta. | TAK |  |
|  | Przeprowadzenie w okresie obowiązywania umowy przeglądów i wizyt konserwacyjnych bez wzywania przez Zamawiającego, w terminie wynikającym z zaleceń producenta i w uzgodnieniu z bezpośrednim użytkownikiem sprzętu. | TAK |  |
|  | Zakres czynności wykonywanych w ramach przeglądów i terminy ich wykonania powinny być zgodne z zaleceniami producenta i obowiązującymi przepisami, w szczególności winien uwzględniać wymianę na oryginalne wszystkich podzespołów/części zużywalnych lub wymagających wymianę – zgodnie z zaleceniami producenta. | TAK |  |
|  | Wykonywanie kalibracji i przeglądu po każdej naprawie, gdy wynika to z wymagań producenta i obowiązujących przepisów. | TAK |  |
|  | Wykonywanie legalizacji – o ile urządzenie tego wymaga | TAK |  |
|  | Wykonywanie pomiarów wartości rezystancji uziemienia i prądu upływowego (test bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z normą PN-EN 62353 lub równoważną), przy aparatach podłączonych do sieci 230 V, oraz dostarczenie protokołu z pomiarów Zamawiającemu (jeśli wymaga). | TAK |  |
|  | Sprawdzenie i aktualizacja oprogramowania sprzętowego. | TAK |  |
|  | Wykonanie testu stanowiska badawczego i testu pikseli detektora. | TAK |  |
|  | Wykonywanie w laboratorium wzorcowania SSDL testów funkcjonalności i wydajności, kalibracji oraz badań stabilności i odtwarzalności. | TAK |  |
|  | Przeprowadzenie testów dokładności wymiarowej i regulującej. | TAK |  |
|  | Wykonanie testów kompatybilności z czujnikiem gantry. | TAK |  |
|  | Po przeprowadzonej usłudze serwisowej, zachowana musi zostać kompatybilność z akceleratorami (nr. inw. 8-012178, 8-012585) | TAK |  |
|  | Przeprowadzenie kontroli trybu pomiaru wraz z testem zasilacza sieciowego. | TAK |  |
|  | Czyszczenie urządzenia wraz z wymianą uszczelek. | TAK |  |
|  | Bieżące wsparcie telefonicznego lub online związane z codzienną eksploatacją. | TAK |  |
|  | Zakres czynności serwisowych dla modułu CCu będzie obejmował wykonanie testów funkcjonalności, sprawdzeniu działania silników krokowych, wykonaniu testów czujników magnetostrykcyjnych oraz przesuwów po szynach ze sprawdzeniem ustawień krańcowych, smarowanie oraz przegląd części mechanicznych, czyszczeniu urządzeń oraz wymianie uszczelek. Każdy przegląd zostanie udokumentowany wpisem do paszportu i wydaniem raportu serwisowego. | TAK |  |
|  | Coroczny przegląd obu fantomów Blue Phantom 2, oraz fantomu WP1D w miejscu instalacji. | TAK |  |
|  | Zapewnienie urządzenia zastępczego na czas przeglądu z rekalibracją modułów CCU w fabryce. | TAK |  |
|  | Zapewnienie wzorcowanej matrycy przed przystąpieniem do przeglądu z kalibracją matrycy MatriXXEvolution. | TAK |  |
|  | Na czas napraw bądź awarii Wykonawca zapewni dostarczenie zastępczego skonfigurowanego systemu lub urządzeń dla Użytkownika. | TAK |  |
|  | Maksymalny czas na podjęcie naprawy tj. maksymalny czas podjęcia działań zmierzających do usunięcia awarii - 24 godziny w dni robocze, w godzinach 8.00-17.00 | TAK |  |
|  | Maksymalny czas usunięcia usterek i awarii – 3–4 tygodnie od czasu rozpoczęcia naprawy, wyłączając święta i dni ustawowo wolne od pracy. Czas ten może ulec wydłużeniu, gdy zostanie zapewniony sprzęt zastępczy. | TAK |  |
|  | W przypadku wysyłki urządzenia do siedziby Wykonawcy, na czas wykonywanej usługi kalibracji lub naprawy sprzętu, Wykonawca na wniosek Zamawiającego dostarczy w ramach umowy sprzęt zastępczy, tej samej klasy lub wyższej, w terminie do max 7 dni od otrzymanego powiadomienia. Zamawiający zwróci Wykonawcy urządzenie zastępcze niezwłocznie po otrzymaniu skalibrowanego/naprawionego sprzętu. | TAK |  |
|  | Okres gwarancji na wymieniony podzespół/ część- min. 6 miesięcy. Okres gwarancji ulega wydłużeniu, jeżeli producent tych części zastosował dłuższą gwarancję, na czas trwania gwarancji udzielonej przez producenta. Okres gwarancji liczony jest od dnia zamontowania części i uruchomienia urządzenia, potwierdzony raportem serwisowym. | TAK podać |  |
|  | Okres gwarancji na wykonaną pracę – min. 12 miesięcy. | TAK podać |  |
|  | Kontrola funkcjonalności urządzenia po każdej naprawie potwierdzona raportem technicznym, oraz kalibracją i testem stabilności matrycy. | TAK |  |
|  | Okres gwarancji na urządzenie po naprawie jest wydłużony o czas naprawy. | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do podniesienia oprogramowania COMPASS i OmniPro-I’mRT do najnowszej wersji myQA (posiadana wersja jest tylko programem bazowym) wraz z 5 licencjami. | TAK |  |
|  | Zużyte lub uszkodzone części zamienne, wymienione podczas naprawy, Wykonawca zutylizuje lub podejmie inne działania zgodne z europejskimi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami, bez dodatkowego wynagrodzenia. Wykonawca na wniosek Zamawiającego wystawi Orzeczenie techniczne o kasacji urządzenia, który nie może zostać naprawiony ze względów technologicznych lub finansowych. | TAK |  |
|  | Ustalenie daty przeglądu okresowego wraz z kalibracją tak by matryca dotarła w momencie zabierania od Użytkownika matrycy nie będzie powodowała przestoju w działaniu sprzętu. | TAK |  |
|  | Dokładne terminy wykonania przeglądów zostaną uzgodnione przez Wykonawcę i użytkownika urządzenia, a harmonogram przeglądów Wykonawca dostarczy do kierownika Sekcji Gospodarki Aparaturowej Zamawiającego w terminie 7 dni od daty podpisania umowy. O wszelkich zmianach w harmonogramie wynikających z wykonywania napraw bądź innych okoliczności po stronie Wykonawcy, które nie powodują opóźnienia terminu wykonania przeglądu, Wykonawca poinformuje Zamawiającego w formie pisemnej niezwłocznie po wykonaniu naprawy bądź w ciągu 2 dni od wystąpienia innych okoliczności. | TAK |  |
|  | Za terminową realizację przeglądów i napraw odpowiada Wykonawca. | TAK |  |
|  | Wykonawca będzie wykonywał czynności serwisowe w siedzibie Zamawiającego. Jeżeli zaistnieje konieczność wykonania w/w czynności w siedzibie serwisu, Zamawiający zostanie poinformowany o takiej potrzebie, a koszty transportu i ubezpieczenia są wliczone w koszt usługi. | TAK |  |
|  | Usługa będąca przedmiotem zamówienia wykonywana będzie przez Wykonawcę w obecności przedstawicieli Zamawiającego, tzn. użytkownika lub innej osoby wskazanej przez użytkownika. | TAK |  |
|  | Usługi wchodzące w zakres przedmiotowego postępowania Wykonawca wykona przy użyciu własnej aparatury kontrolno-pomiarowej, narzędzi i materiałów | TAK |  |
|  | Zamawiający zastrzega możliwość odstąpienia od wykonywania przeglądu, w przypadku nieprzewidzianej awarii urządzenia lub jego wycofania z użytku. | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do: |  |  |
|  | Potwierdzenia wykonania prac w raporcie serwisowym, z określeniem terminu następnego przeglądu, w którym Wykonawca poda nazwę, numer seryjny urządzenia, nazwę jednostki lub komórki organizacyjnej Zamawiającego w której sprzęt jest używany, zakres i datę wykonania przeglądu. | TAK |  |
|  | Przesłania na koniec każdego miesięcznego okresu rozliczeniowego za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres dga@pib-nio.pl raportów serwisowych po wykonanych usługach w danym okresie rozliczeniowym. | TAK |  |
|  | Wypełnienia paszportu technicznego urządzenia zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych | TAK |  |
|  | W przypadku braku paszportu technicznego sprzętu Wykonawca założy taki paszport w ramach wartości umowy | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się informować Zamawiającego o konieczności naprawy lub nieprzydatności urządzenia do dalszego używania w formie orzeczenia technicznego. | TAK |  |
|  | W przypadku negatywnego wyniku przeglądu Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania wpisu w paszporcie technicznym urządzenia wskazującego, że urządzenie nie jest sprawne z podaniem przyczyny niesprawności, oraz umieszczenie na niesprawnym sprzęcie czytelnej informacji: urządzenie niesprawne – nie używać lub urządzenie przeznaczone do naprawy – nie używać. | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się prowadzić rejestr napraw i części zamiennych i przedstawiać go Zamawiającemu raz na rok. | TAK |  |
|  | Wykonawca zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. tj. Kodeks cywilny ponosi odpowiedzialność za zawinione szkody wyrządzone przez jego pracownika podczas wykonywania przeglądu technicznego urządzenia. | TAK |  |
|  | Informacje dodatkowe: |  |  |
|  | Podejmowane przez Wykonawcę czynności serwisowe, nie mogą być przyczyną utraty certyfikatów, świadectw technicznych i innych dokumentów urządzenia, dopuszczających go do użytkowania; | TAK |  |

UWAGA:

- Zamawiający zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf

- Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (e-dowód) i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentem (-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę