## Arkusz1
Załącznik nr 2 do SWZ; PN-49/23/EP
Formularz cenowy - część 4
LP | Opis przedmiotu zamówienia | JM | Ilość | Cena jedn. netto PLN zestawu | Wartość netto PLN | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa / numer katalogowy identyfikujacy oferowany produkt
1 | Zestaw do stabilizacji transpedikularnej kręgosłupa w odcinku piersiowo lędźwiowym - materiał tytan - wielokątowe, samogwintujące śruby tulipanowe z walcowym kształtem gwintu, - ujemny kąt natarcia pióra gwintu elementu blokującego oraz gniazda śruby (haka) ułatwiający wprowadzanie elementu blokującego i zwiększający pewność docisku, - łączniki poprzecznie mocowane wielokątowo do pręta, bez konieczności doginania elementów łącznika, - system oparty na prętach o średnicach 5,5mm - system mocowania śruby do pręta otwarty od góry i oparty na jednym elemencie gwintowanym blokująco-zabezpieczającym, - mechanizm blokowania umożliwiający jednoznaczne i trwałe blokowanie oraz możliwość rewizyjnego usunięcia implantów (nienaruszone gniazdo do rewizyjnego usunięcia elementu blokującego) - zrywana nakrętka - śruby dostępne w średnicach: 4.5mm, 5.0mm, 5.5mm, 6.5mm, 7.5mm, 8.5mm - gniazdo śruby barwione trwale na różne kolory w zależności od średnicy śruby - średnica łba śruby wraz z kompletnym elementem blokująco-zabezpieczającym nie przekracza 13 mm, - wysokość implantów wraz z kompletnym elementem blokująco-zabezpieczającym nie przekracza 5 mm ponad pręt, - na kielichach śrub cztery nacięcia i okrągłe zagłębienie umożliwiające podłączenie narzędzia do redukcji pręta oraz narzędzi do derotacji - narzędzia w metalowej puszce umożliwiającej ich sterylizację * SKŁAD ZESTAWU: - 4 śruby (cena jedn. za szt: ................................zł netto) - 4 blokery (cena jedn. za szt: ................................zł netto) - 2 pręty (cena jedn. za szt: ................................zł netto) - 1 pręt 500 mm (cena jedn. za szt: ................................zł netto) - 1 poprzeczka (cena jedn. za szt: ...............................zł netto) (* Wykonawca zobowiazany jest do podania cen jednostkowych poszczególnych elementów składowych kompletu) | zestaw | 100
2 | Klatki międzytrzonowe typu PLIF/TLIF - materiał PEEK - prostokątny przekrój i implantu w płaszczyźnie osiowej - przekrój klatki w płaszczyźnie strzałkowej klinowo – obły, z zaokrągloną przednią częścią klatki w celu jej łatwego wprowadzenia bez konieczności stosowania wstępnej dystrakcji czy obrotu klatki - powierzchnia klatek ząbkowana, niesymetryczna w celu blokady przed samoistnym wysunięciem - dostępne wysokości klatek: 8mm, 10mm, 12mm, 14mm, 16mm - dostępne długości klatek: 22mm, 26mm, 32mm, 36mm - implant posiada przestrzeń możliwą do wypełnienia wiórem kostnym lub substytutem kości - możliwość zastosowania w technice TLIF oraz PLIF - w zestawie narzędzia umożliwiające przygotowanie przestrzeni do implantacji - implant wyposażony w trzy znaczniki radiologiczne umożliwiające kontrolę położenia ZESTAW: 1 klatka PEEK (cena jedn. za szt: ................................zł netto) (* Wykonawca zobowiazany jest do podania cen jednostkowych poszczególnych elementów składowych kompletu) | zestaw | 100
3 | Zestaw do stabilizacji z dostępu przednio bocznego - materiał tytan, - system o min czterech różnych rozmiarach bloków kręgowych podwójnych (rozmiary od 19 do 25 mm) oraz min dwóch rozmiarach bloków kręgowych pojedynczych (rozmiary od 13 do 17mm) w celu zapewnienia dopasowania do anatomii pacjenta, - system z otwartymi od góry tulipanowymi śrubami kręgowymi, umożliwiającymi łatwy montaż pozostałych elementów systemu, - ujemny kąt natarcia pióra gwintu elementu blokującego oraz gniazda śruby (haka) ułatwiający wprowadzanie elementu blokującego i zwiększający pewność docisku, - charakter gwintowanej części śruby zapewnia jej łatwe wprowadzanie – stożkowym rdzeniu i cylindrycznym obrysie zewnętrznym, - pojedynczy gwintowany element blokujący pręt w śrubie, - mechanizm blokowania umożliwiający jednoznaczne i trwałe blokowanie oraz możliwość rewizyjnego usunięcia implantów (nienaruszone gniazdo do rewizyjnego usunięcia elementu blokującego) - zrywana nakrętka, - średnica śruby wraz z kompletnym elementem blokujaco-zabezpieczającym nie przekracza 13 mm, - wysokość implantów wraz z kompletnym elementem blokująco zabezpieczającym nie może przekraczać 5 mm ponad pręt, - mocowanie bloku do trzonu 2 śrubami kręgowymi, - pręty gładkie, - łączniki poprzeczne mocowane bez konieczności doginania elementów łącznika, - w zestawie narzędzia umożliwiające doginanie i docinanie prętów, próbnik do nasad kręgowych(sonda kulkowa), przebijaki do nasad (w co najmniej 2 rozmiarach), reduktor do pręta * SKŁAD ZESTAW: - 4 śruby (cena jedn. za szt: ................................zł netto) - 4 blokery (cena jedn. za szt: ................................zł netto) - 2 staplery (cena jedn. za szt: ................................zł netto) - 2 pręty (cena jedn. za szt: ................................zł netto) - 1 łącznik (cena jedn. za szt: ................................zł netto) (* Wykonawca zobowiazany jest do podania cen jednostkowych poszczególnych elementów składowych kompletu) | zestaw | 10
4 | Zestaw do stabilizacji krzyżowo biodrowej - materiał: tytan - system posiada możliwość zastosowania bloków krzyżowych (2 śruby wkręcane w kość krzyżową) lub bloków krzyżowo-biodrowych (2 śruby wkręcane w kość krzyżowa oraz 1 śruba wkręcana w talerz biodrowy) - kształt otworów w blokach krzyżowych wymusza odpowiednią trajektorię wprowadzanych śrub, - śruby wprowadzane w kość krzyżową w min. 2 średnicach o długościach od 35 do 70 mm stopniowane max co 5 mm, - możliwość rozszerzenia stabilizacji na część lędźwiową, - system oparty na pręcie o średnicy 5,5mm - dostępne śruby wkręcane bezpośrednio w talerz biodrowy (z ruchomymi lub sztywnymi głowami – głowy sztywne dostępne w trzech kątach nachylenia – 0, 10, 20 stopni) - dostępne śruby do stabilizacji typu S2-AI kompatybilne z prętami 5.5mm i 6.0mm o średnicach od 7,5mm do 10,5mm (skok co 1mm) i długościach od 60mm do 100mm (śruby o podwójnej linii gwintu przy głowie śruby) * SKŁAD ZESTAW: - 6 śrub biodrowych-krzyżowych (cena jedn. za szt: ...........................zł netto) - 2 łączniki do pręta (cena jedn. za szt: ................................zł netto) - 4 blokery łącznika (cena jedn. za szt: ................................zł netto) - 4 blokery do śrub(cena jedn. za szt: ................................zł netto) (* Wykonawca zobowiazany jest do podania cen jednostkowych poszczególnych elementów składowych kompletu) | zestaw | 20
5 | Klatka szyjna - materiał PEEK - anatomiczny kształt implantu umożliwiający odtworzenie naturalnej krzywizny kręgosłupa szyjnego - ząbkowana powierzchnia klatki bez wystających elementów lub z dodatkowymi kolcami do wyboru - obecność znaczników radiologicznych w celu oceny położenia klatki po implantacji - trzy szerokości klatki 14mm, 16mm, 18mm oraz trzy głębokości 11mm, 14mm i 16mm - wysokości klatki 4, 5, 6, 7, 8, 9 mm - instrumentarium pozwalające na przygotowanie gniazda odwzorowującego kształt implantu w celu jego precyzyjnego osadzenia - mocowanie implantu do uchwytu poprzez gwintowany otwór * SKŁAD ZESTAW: - 1 klatka międzytrzonowa (cena jedn. za szt: ................................zł netto - 1 wypełnienie (cena jedn. za szt: ................................zł netto (* Wykonawca zobowiazany jest do podania cen jednostkowych poszczególnych elementów składowych kompletu) | zestaw | 150
6 | Zestaw do stabilizacji kręgosłupa w odcinku piersiowo lędźwiowym w technice przezskórnej - wielokątowe, samogwintujące, kaniulowane śruby tulipanowe - walcowy kształt trzpienia śruby, - ujemny kąt natarcia pióra gwintu elementu blokującego oraz gniazda śruby, ułatwiający wprowadzenie elementu blokującego i zwiększający pewność docisku - pręt o grubości 5,5 mm - system mocowania śruby do pręta otwarty (patrząc z punktu widzenia operatora) i oparty na jednym elemencie blokująco-zabezpieczającym - mechanizm blokowania umożliwiający jednoznaczne i trwałe blokowanie oraz możliwość rewizyjnego usunięcia implantów (zrywana nakrętka) - średnica śrub od 5,5 mm do 7,5 mm ze skokiem co 1 mm - pręty o długości od 30 do 280 mm, zaostrzone na końcach w celu łatwiejszej implantacji - średnica łba śruby wraz z kompletnym elementem blokująco – zabezpieczającym nie przekracza 13 mm - wysokość implantów wraz z kompletnym elementem blokująco-zabezpieczającym nie przekracza 5 mm ponad pręt, - możliwość zaopatrzenia 6 kolejnych kręgów, - w zestawie narządzie, które przy zaopatrywaniu dwóch lub trzech kręgów zapewni automatyczne ustalenie trajektorii pręta w stosunku do położenia śrub, co pozwoli na jednoznaczne i pewne zamocowanie pręta w tulipanie śruby - w zestawie narządzie umożliwiające sprawdzenie czy pręt jest prawidłowo umieszczony w śrubie, - system umożliwia kontrolowaną redukcję wysokości pręta względem śruby na wielu poziomach jednocześnie * SKŁAD ZESTAW: - 4 śruby (cena jedn. za szt: ................................zł netto) - 4 blokery (cena jedn. za szt: ................................zł netto) - 2 pręty (cena jedn. za szt: ................................zł netto) - 1 igła dostępowa (cena jedn. za szt: ..............................zł netto) - 4 druty prowadzące (cena jedn. za szt: ..........................zł netto) (* Wykonawca zobowiazany jest do podania cen jednostkowych poszczególnych elementów składowych kompletu) | zestaw | 30
7 | Klatka szyjna typu „stand alone” - klatka międzytrzonowa wykonana z PEEK, - śruby wykonane z tytanu, - klatki dostępne w dwóch rozmiarach podstawy (15mm x 12mm i 17mm x 14mm), - klatki dostępne w 6 wysokościach (od 5mm do 10mm co 1mm) i dwóch kątach nachylenia (0 i 6 stopni) - śruby samowiercące i samogwintujące, ze specjalnym gwintem do części korowej kości, dostępne w dwóch średnicach (3,5mm i 4mm) oraz 3 długościach (11mm, 13mm, 15mm) * SKŁAD ZESTAWU: - 1 klatka (cena jedn. za szt: ................................zł netto) - 1 opakowanie śrub (dwie sztuki w opakowaniu) lub dwie śruby rewizyjne (cena jedn. za op: ...............................zł netto) (* Wykonawca zobowiazany jest do podania cen jednostkowych poszczególnych elementów składowych kompletu) | zestaw | 50
8 | Zestaw łączników do wydłużania stabilizacji kręgosłupa - łączniki wykonane z tytanu, - kompatybilność z prętami o średnicy 4,5mm, 5,5mm oraz 6,35 mm, - dostępne łączniki typu domino, obustronnie zamknięte, jednostronnie otwarte umożliwiające wydłużenie konstrukcji bez zdejmowania pręta, - w zestawie łączniki umożliwiające jednoosiowe połączenie prętów, -wszystkie łączniki umożliwiają zespolenie prętów o tej samej średnicy oraz o różnych średnicach (5,5mm z 6,35 mm, oraz 5,5mm z 4,5mm) * SKŁAD ZESTAWU: - 1 Łącznik (cena jedn. za szt: ................................zł netto) - 2 blokery (cena jedn. za szt: ................................zł netto) (* Wykonawca zobowiazany jest do podania cen jednostkowych poszczególnych elementów składowych kompletu) | zestaw | 20
9 | Substytuty kostne i materiały biologiczne do chirurgii kręgosłupa - skład: 15% hydroksyapatyt, 85% trójfosforan wapnia, - dostępne w postaci pasków i jako granulat, - przekrój poprzeczny pasków 20x6mm - paski dostępne w 3 różnych opakowaniach (10cm, 2x10cm, 36cm) - powierzchnia granulki w 80% porowata - średnia wielkość porów granulki 500 mikronów - granulki dostępne w 4 różnych opakowaniach (5cc, 10cc, 15cc, 30cc) - żel utrudniający adhezję blizny okołooponowej do worka oponowego (strzykawka 3ml) - pasta z uwodnionego hydroksyapatytu dostępna w opakowaniach 1ml, 2ml, 5ml, 10ml * SKŁAD ZESTAWU: - 1 pasek 10cm (cena jedn. za szt: ................................zł netto) - 1 opakowanie 20cm (cena jedn. za szt ................................zł netto) - 1 granulki 5cc (cena jedn. za szt: ................................zł netto) - 1 granulki 10cc (cena jedn. za szt: ................................zł netto) - 1 granulki 30cc (cena jedn. za szt: ................................zł netto) (* Wykonawca zobowiazany jest do podania cen jednostkowych poszczególnych elementów składowych kompletu) | zestaw | 40
10 | Płyta szyjna – tytan, - długość płytki 19-90 mm, - skok długości, co max. 3 mm, od 90 mm - 110 mm co 5 mm, - śruby samogwintujące i samonawiercające się ( nie wymagające nawiercania korówki) - dostępne w dwóch średnicach: 4,0 i 4,5 mm, - automatyczne blokowanie śrub zintegrowane z płytką oraz z możliwością powtórzeń nie powodujące zwiększenia profilu płytki, - długości śrub samogwintujących od 11 – 19 mm, samonawiercające od 11 – 15 mm ze skokiem co 2 mm, - w zestawie piny umożliwiające wstępne mocowanie płytki na powierzchni trzonów, instrumentarium (wkrętaki, gwintowniki, uchwyt) posiadające rączki zakończone powierzchnią silikonową * SKŁAD ZESTAWU: - 1 płyta (cena jedn. za szt: ................................zł netto) - 4 śruby (cena jedn. za szt: ................................zł netto) (* Wykonawca zobowiazany jest do podania cen jednostkowych poszczególnych elementów składowych kompletu) | zestaw | 60
11 | Zestaw do stabilizacji szczytowo potylicznej śruby tulipanowe wieloosiowe samogwintujące o min. trzech średnicach z zakresu 3,5 mm – 4,5 mm, dł. od 10 mm – 52 mm stopniowane nie więcej niż co 5 mm z zakresem ruchomości powyżej 45 stopni, - w zestawie śruby wieloosiowe z gwintem tylko na części ich długości - śruby korowe w średnicach 4,0 mm i 4,5 mm, dł. od 6 mm – 12 mm stopniowane nie więcej niż co 2 mm, - możliwość kątowego ustawienia śruby względem pręta, - śruby i haki o tulipanowym kształcie, - montaż pręta od haków i śrub jednym elementem blokującym, - implanty otwarte od góry i blokowane wyłącznie od góry, - pręty dopasowane do anatomii pogranicza potyliczno-szyjnego z możliwością zmiany kąta wygięcia, - pręty o gr. nie większej niż 3,4 mm z możliwością łączenia z prętami używanymi w odcinku piersiowo-lędźwiowym, - w zestawie dostępne otwarte łączniki boczne odsadzone - w zestawie pręty przegubowe umożliwiające dostosowanie (bez konieczności doginania pręta) do anatomii pacjenta „in situ” - w zestawie płyta potyliczna z uchwytami na pręt co ułatwia montaż oraz umożliwia lepsze zredukowanie naprężeń własnych konstrukcji - możliwość połączenia dwóch prętów o różnych średnicach bez użycia dodatkowych elementów * SKŁAD ZESTAW: - 4 śruby/haki (cena jedn. za szt: ................................zł netto) - 4 śruby potyliczne (cena jedn. za szt: ................................zł netto) - 6 blokerów (cena jedn. za szt: ................................zł netto) - 2 pręty (cena jedn. za szt: ................................zł netto) - 1 płyta potyliczna (cena jedn. za szt: ................................zł netto) - 1 łącznik poprzeczny (cena jedn. za szt: ................................zł netto) (* Wykonawca zobowiazany jest do podania cen jednostkowych poszczególnych elementów składowych kompletu) | zestaw | 20
12 | Zestaw do stabilizacji kręgosłupa w odcinku piersiowo lędźwiowym z możliwością podania cementu - śruby kaniulowane - kielichy śruby oraz pręty wykonane ze stopu CoCr, - blokery wykonane z tytanu, - gniazda śrub kodowane kolorami w zależności od średnicy - wielokątowe, samogwintujące śruby tulipanowe z walcowym kształtem gwintu, - ujemny kąt pióra gwintu elementu blokującego oraz gniazda śruby ułatwiający wprowadzanie elementu blokującego i zwiększający pewność docisku, - system oparty na pręcie o średnicy 5,5 mm (stabilizacje długoodcinkowe) - pręty dogięte o długościach od 30mm do 90mm stopniowane co 5mm - pręty proste o długościach od 70mm do 260 mm stopniowane co 10mm - pręty zaostrzone na końcach w celu łatwiejszej implantacji - mechanizm blokowania umożliwiający jednoznaczne i trwałe blokowanie oraz możliwość rewizyjnego usunięcia implantów (zrywana nakrętka), - dostępne śruby w długości od 30mm do 55mm - średnica śrub od 4,5 mm do 7,5 mm ze skokiem max co 1 mm, - na każdym z implantów plastikowy, odłączany kołnierz ze szczegółowymi oznaczeniami implantu, - w zestawie narządzie, które przy zaopatrywaniu dwóch lub trzech kręgów zapewni automatyczne ustalenie trajektorii pręta w stosunku do położenia śrub, co pozwoli na jednoznaczne i pewne zamocowanie pręta w tulipanie śruby - w zestawie narządzie umożliwiające sprawdzenie czy pręt jest prawidłowo umieszczony w śrubie, - system umożliwia kontrolowaną redukcję wysokości pręta względem śruby na wielu poziomach jednocześnie * SKŁAD ZESTAW: - 4 śruby(cena jedn. za szt: ................................zł netto) - 4 blokery (cena jedn. za szt: ................................zł netto) - 2 pręty (cena jedn. za szt: ................................zł netto) - 1 cement (cena jedn. za szt: ................................zł netto) - 1 mikser (cena jedn. za szt: ................................zł netto) - 4 śrubokręty jednorazowe(cena jedn. za szt: ................................zł netto) - 4 podajniki do cementu(cena jedn. za szt: ................................zł netto) (* Wykonawca zobowiazany jest do podania cen jednostkowych poszczególnych elementów składowych kompletu) | zestaw | 20
13 | Zestaw do plastyki i cementowania trzonów Zestaw do kyfoplastyki składający się z: - Jednorazowego, sterylnego zestawu zawierającego dwie igły dostępowe, kaniulę roboczą, dwa balony do odtworzenia wysokości trzonu (dostępne długości balonów: 10mm, 15mm, 20mm), dwie strzykawki, sześć podajników do cementu oraz dwa urządzenia do pompowania balonów wyposażone w elektroniczny manometr. - Cementu (trzy rodzaje do wyboru) - Miksera ręcznego Zestaw do wertebroplastyki składający się z: Sterylnego, jednorazowego zestawu zawierającego: - igłę dostępową 13G lub 11G - dwa zbiorniki na cement, montowane bezpośrednio do igły, o pojemności 8ml każdy - pistolet podający posiadający 120cm przewód łączący dający klinicznie potwierdzoną redukcję ekspozycji na promieniowanie o 80%, przycisk natychmiastowo zatrzymujący wypływ cementu, dźwignię do kontrolowanego podawania cementu – 0,2ml przy każdym pełnym naciśnięciu (możliwość obsługi pistoletu jedną ręką). Cementu PMMA o wysokiej lepkości i gęstości, o objętości ok 16ml po wymieszaniu, pakowanego razem z mikserem. Dodatkowej igły dostępowej 13G lub 11G. Igły biopsyjnej kompatybilnej z igłą dostępową. * SKŁAD ZESTAW: - 1 zestaw do kyfoplastyki (cena jedn. za szt: ................................zł netto) -1 cement (cena jedn. za szt: ................................zł netto) - 1 mikser (cena jedn. za szt: ................................zł netto) - 1 zestaw do wertebroplastyki (cena jedn. za szt: ................................zł netto) - 1 cement z mikserem (cena jedn. za szt: ................................zł netto) - 1 igła dodatkowa (dostępowa lub biopsyjna)(cena jedn. za szt: ................................zł netto) (* Wykonawca zobowiazany jest do podania cen jednostkowych poszczególnych elementów składowych kompletu) | zestaw | 30
| RAZEM: |  |  |  |  | x |  | x
** Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia kolumny "Numer katalogowy/Producent" podając pełne numery katalogowe oferowanego przedmiotu zamówienia, np.. 12345, a nie 1xxxx5. Należy podać wszystkie oferowane numery katalogowe.
Wartośćć netto słownie:…………………..………………………
Wartość brutto słownie:……………………..…………………….
...........................................................................
(Kwalifikowany podpis elektroniczny osoby upoważnionej)