## Arkusz1
Załącznik nr 2.13 do SWZ TP-76/23/ZS Zestawienie parametrów-Specyfikacja techniczna
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość
1. | Fotel zabiegowy do podawania izotopu jezdny | szt. | 4
Producent:………… Nazwa handlowa/model/typ/nr katalogowy.:…………………………….
Lp | Parametry wymagane | Warunek konieczny | Parametr oferowany Potwierdzenie Wykonawcy: TAK lub opis parametrów oferowanych - należy dokładnie określić oferowane parametry (wypełnia Wykonawca)
1 | wykonany z profili i rur pokrytych lakierem proszkowym białe lub jasno odpornym na promieniowanie uszkodzenia mechaniczne i środki dezynfekcyjno-myjące. | TAK
2 | - doposażony w stolik/blat. | TAK
3 | - segmenty siedziska oraz oparcia pleców tapicerowane. Kolorystyka: niebieska | TAK
4 | - segment oparcia pleców posiada osłonę wykonaną z tworzywa ABS. | TAK
5 | - regulacja kąta segmentów oparcia pleców i siedziska realizowana jest za pomocą sprężyn gazowych poprzez zwolnienie odpowiedniej dźwigni. | TAK
6 | Całkowita długość fotela: 1980mm | TAK
7 | Całkowita szerokość fotela: 880mm ± 20 | TAK
8 | Szerokość siedziska: 550mm ± 20 | TAK
9 | Wysokość siedziska: 500mm ± 20 | TAK
10 | Kątowa regulacja segmentu oparcia pleców: 75° ± 2° | TAK
11 | Trendelenburg segmentu oparcia pleców: – 7° ± 2° | TAK
12 | Kątowa regulacja segmentu siedziska: 5° do 20 ° (± 2°) | TAK
13 | Kątowa regulacja podłokietników, – 20° do 60° (± 2°) | TAK
14 | Zakres regulacji wysokości podłokietników: 150mm do 250 (± 2) | TAK
15 | Wymiary blatu bocznego: 248 x 348 (± 10 mm) | TAK
16 | Maksymalne dopuszczalne obciążenie: 150kg | TAK
17 | Maksymalne obciążenie blatu bocznego: 10kg | TAK
1. Zamawiający zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf
2. Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (e-dowód).