## Arkusz1
Załącznik nr 2.4 do SWZ TP-76/23/ZS Zestawienie parametrów-Specyfikacja techniczna
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość
1. | Wózek reanimacyjny | szt. | 1
Producent:………… Nazwa handlowa/model/typ/nr katalogowy.:…………………………….
|  | Warunek konieczny | Parametr oferowany Potwierdzenie Wykonawcy: TAK lub opis parametrów oferowanych - należy dokładnie określić oferowane parametry (wypełnia Wykonawca)
Lp | Parametry wymagane | TAK
1 | szafka z 4 szufladami (wysokość frontów: 1 x 234mm, 3x156mm); | TAK
2 | 4 x odcinek szyny instrumentalnej; | TAK
3 | 1 x uchwyt butli z tlenem; | TAK
4 | 1 x półka pod defibrylator wymiar 345x295mm z płynną regulacją wysokości i obrotu; | TAK
5 | 1 x wieszak kroplówki; | TAK
6 | 1 x kosz z tworzywa sztucznego z pokrywą; | TAK
7 | 1 x pojemnik na rękawiczki; | TAK
8 | 1 x uchwyt z pojemnikiem na zużyte igły; | TAK
9 | 1 x kosz na cewniki ze stali kwasoodpornej, 115x115x500mm; | TAK
10 | 1 x koszyk na akcesoria lakierowany proszkowo 360x160x150mm; | TAK
11 | 4 x podziałki do szuflad; | TAK
12 | 1 x zamek centralny; | TAK
13 | 4 x oznaczenia szuflad; | TAK
14 | 1 x listwa zasilająca; | TAK
15 | 1 x uchwyt do prowadzenia; | TAK
16 | blat z tworzywa ABS z pogłębieniem, otoczony z 3 stron bandami o wysokości 40mm; | TAK
17 | szafka stalowa lakierowana proszkowo, | TAK
18 | prowadnice szuflad z samodociągiem; | TAK
19 | korpus szafki wyposażony w materiał wygłuszający, niechłonący wilgoci, minimalizujący wibracje; | TAK
20 | podstawa stalowa w osłonie z tworzywa ABS, pełniąca funkcję odbojów, wyposażona w koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 125 mm, w tym dwa z blokadą; | TAK
21 | Wymiary wózka bez wyposażenia opcjonalnego: 670x570x1000 mm; | TAK
20 | Wymiary szafki: 600x500x805 mm | TAK
21 | Wymiary powierzchni użytkowej szuflady (szerokość x głębokość x wysokość): | TAK
| · (przy wysokości frontów 3x156mm): 525x440x140 mm; | TAK
| · (przy wysokości frontu 1x234mm): 525x440x209mm; | TAK
22 | Kolorystyka: odcienie szaro - czerwone | TAK
1. Zamawiający zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf
2. Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (e-dowód).