**FORMULARZ CENOWY/OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**System protezy twarzoczaszki zakotwiczonej w kości – implanty oka lub nosa oraz implanty ucha**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Przedmiot zamówienia wielkość opakowania (jeśli dotyczy) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa NETTO w PLN (za j.m. z kol. 3) | Wartość NETTO w PLN (4 x 5) | Stawka % VAT | Wartość BRUTTO  w PLN (6 + 7) | Producent | Nazwa handlowa/  numer katalogowy identyfikująca/y oferowany produkt |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | System implantów – proteza oka lub nosa | Szt. | 16 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | System śrub implantowych o długościach 3 mm lub 4 mm.  Śruby wykonane z tytanu o średnicy w zakresie: 4,4 do 4,7 mm.  Powierzchnia śruby pokryta powłoką tlenku tytanu.  Rozwiązanie posiada zabezpieczenie przed wrastaniem tkanek łącznych podczas procesu gojenia: wspornik lub kapsel uciskowy.  Minimalna ilość śrub w zestawie wraz z zabezpieczeniami: 3 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | System wsporników w pełni kompatybilnych ze śrubami implantowymi, (z poz. 1. 1) o min. 2 wysokościach w zakresie od: 3,5mm do 7,5 mm.  Wsporniki łączone ze śrubami implantowymi przy pomocy śruby łączącej wchodzącej w skład wspornika.  Wsporniki umożliwiają przykręcenie do nich cylindrów/łączników belki służącej do zamocowania epitezy.  Długość cylindra od min 3 mm do max 4 mm.  Minimalna ilość wsporników oraz cylindrów w zestawie: po 3 szt. każdego. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | System klipsów zatapianych w silikonowej epitezie służący do jej montażu na złotej belce. Minimalna ilość klipsów min 3 szt.  Ilość belek w zestawie: min 2 szt. o długości 50 mm lub 100 mm. Średnica belki w pełni kompatybilna z systemem klipsów. Belka i klipsy stanowią integralną część zestawu. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | System części protetycznych zapewniający anaplastologowi wykonanie epitezy, tj. cylinder, śruba łącząca cylinder, belka mocująca, klips, replika zaczepu do protetycznego wycisku.  Zestaw zawiera wymienione elementy w ilości odpowiadającej miejscu protezowania – po 3 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Zestaw narzędzi jednorazowych potrzebnych do przeprowadzenia zabiegu chirurgicznego zarówno jedno jak i dwu etapowego. Zestaw obejmuje: zestaw 2 wierteł, przebijak do skóry, zabezpieczenie na czas gojenia. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | System implantów – proteza ucha | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | System śrub implantowych o długościach 3 mm lub 4 mm.  Śruby wykonane z tytanu o średnicy w zakresie: 4,4 do 4,7 mm.  Powierzchnia śruby pokryta powłoką tlenku tytanu.  Rozwiązanie posiada zabezpieczenie przed wrastaniem tkanek łącznych podczas procesu gojenia: wspornik lub kapsel uciskowy.  Minimalna ilość śrub w zestawie wraz z zabezpieczeniami: 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | System wsporników w pełni kompatybilnych ze śrubami implantowymi, (z poz. 2.1) o min. 2 różnych wysokościach w zakresie od: 3,5mm do 7 mm.  Wsporniki łączone ze śrubami implantowymi przy pomocy śruby łączącej wchodzącej w skład wspornika.  Wsporniki umożliwiają przykręcenie do nich cylindrów/łączników belki służącej do zamocowania epitezy.  Długość cylindra od min 3 mm do max 4 mm.  Minimalna ilość wsporników oraz cylindrów w zestawie: po 2 szt. każdego |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | System klipsów zatapianych w silikonowej epitezie służący do jej montażu na złotej belce. Minimalna ilość klipsów min 3 szt.  Ilość belek w zestawie: min 2 szt. o długości 50 mm lub 100 mm. Średnica belki w pełni kompatybilna z systemem klipsów. Belka i klipsy stanowią integralną część zestawu. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | System części protetycznych zapewniający anaplastologowi wykonanie epitezy, tj. cylinder, śruba łącząca cylinder, belka mocująca, klips, replika zaczepu do protetycznego wycisku.  Zestaw zawiera wymienione elementy w ilości odpowiadającej miejscu protezowania – po 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Zestaw narzędzi jednorazowych potrzebnych do przeprowadzenia zabiegu chirurgicznego zarówno jedno jak i dwu etapowego. Zestaw obejmuje: zestaw 2 wierteł, przebijak do skóry, zabezpieczenie na czas gojenia. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM | | | | |  | x |  | x | x |

**Uwaga:**

Wykonawca zobowiązany jest w ramach wartości umowy do użyczenia instrumentarium chirurgicznego niezbędnego do przeprowadzenia zabiegu implantacji każdorazowo na czas zabiegu (wiertarka i instrumentarium do zabiegu: panel sterujący, mikromotor, kątnica, kaseta z narzędziami).

**UWAGA:**

1. **Zamawiający zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf**
2. **Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentem (-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę**