## Arkusz1
Załącznik nr 2 do SWZ, PN-99/23/JS
I. FORMULARZ CENOWY
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | wielkość lub wydajność opakowania | Ilość opakowań | Numer katalogowy | Nazwa oferowanego produktu/ Producent | Cena jedn. netto za opak. PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto PLN
1. | Test metylacyjny do analizy typu mulitipleks qPCR metylacji promotorów genów FAM19A4 i hsa-mir124-2. W skład zestawu wchodzą dwie probówki Mastermiks o pojemności 630 µl oraz dwie próbówki kalibratorów o pojemności 25 μl. Mastermiks przeznaczony jest do amplifikacji DNA uzyskanego z próbek klinicznych poddanego konwersji przy pomocy wodorosiarczynu sodu. Mastermiks zawiera startery i sondy dla genów docelowych oraz dla genu referencyjnego, który służy jako wewnętrzna kontrola jakości próbki. Kalibrator jest linearyzowanym plazmidem zawierającym sekwencje amplikonów FAM19A4, hsa-mir124-2 i ACTB. Opakowanie pozwala na przeprowadzenie 72 reakcji. Certyfikat IVD. | 72 oznaczenia | 17
2. | Zestaw do do ultraszybkiej, wysoce wydajnej konwersji wodorosiarczynem wyizolowanego DNA, z próbek typu: FFPE, krew, hodowle komórkowe, tkanki. Zoptymalizowana procedura umożliwia wysoki współczynnik konwersji cytozyny powyżej 99% w zaledwie 30 minut. Unikalna technologia DNA Protect zapobiega degradacji DNA. Zestaw na 50 reakcji. | 50 reakcji | 20
3. | Kolumnowy zestaw do konwersji wodorosiarczynem wyizolowanego DNA. Objętość elucji ≥ 10 µl, ilość próbki 500 pg - 2 µg DNA. | 50 reakcji | 1
4. | Zestaw do izolacji manualnej genomowego DNA z tkanek stałych, wymazów, płynu m-r, krwi, płynów ustrojowych, komórek osadu moczu; Specyfikacja:; Zestaw oparty na wykorzystaniu membran krzemionkowych wiążących DNA. Kolumny z membranami krzemionkowymi wyłapują DNA z wydajnością 99%. DNA jest odsalane i zagęszczane przez precypitację alkoholową. Po zagęszczeniu i odsoleniu, DNA posiada najwyższy stopień oczyszczenia i można je zawiesić w dowolnej objętości wody lub odpowiedniego buforu. DNA można izolować z 25 mg tkanki, lub do 200 ul płynu w ciągu 20 minut i zawieszać w 50-200 ul właściwego buforu. Bez konieczności homogenizacji mechanicznej, tkanki ulegają lizie enzymatycznej. Czystość DNA po elucji min 1,8. Zestaw na 250 izolacji. Możliwość zautomatyzowanej izolacji DNA, walidacja producenta aparatu. | 250 izolacji | 1
5. | Zestaw do izolacji genomowego i mitochondrialnego DNA z małej objętości próbki. Objętość próbki 1–100 µl, objętość elucji 20–100 µl, uzysk <3 µg. Zestaw oparty na wykorzystaniu membran krzemionkowych wiążących DNA. Kolumny z membranami krzemionkowymi wyłapują DNA z wydajnością 99%. DNA jest odsalane i zagęszczane przez precypitację alkoholową. | 50 reakcji | 20
6. | Zestaw wykorzystuje technologię izolacji magnetycznej do automatycznej izolacji i oczyszczania kwasów nukleinowych z próbek biologicznych. Zestaw można stosować do oczyszczania kwasów nukleinowych z DNA i RNA wielu rodzajów wirusów, a także do oczyszczania DNA bakteryjnego z bakterii Gram-ujemnych i Gram-dodatnich. Materiał z jakiego można izolować to wymazy, aspiraty, plwocina, BAL, a także wymazy z moczu i układu moczowo-płciowego (z szyjki macicy i cewki moczowej). Zestaw kompatybilny z posiadanym aparatem QIAsymphony. Certyfikat IVD | 96 reakcji | 1
7. | Zestaw pozwalający na izolację DNA wolnokrążącego z surowicy i osocza | 1 sztuka | 1
8. | Bufor do lizy, mający zastosowanie w oczyszczaniu kwasów nukleinowych. Wielkości opakowania 4 x 50 ml. | 4 x 50 ml | 1
9. | Cztery probówki 0,1ml w postaci stripów | 1 000 sztuk | 1
Razem | [7 empty] | x
Wartość netto (odczynniki): .............................. PLN (słownie: ............................................................................ PLN)
Wartość brutto (odczynniki): .............................. PLN (słownie: ........................................................................... PLN)
Dzierżawa aparatu (systemu) - 1 zestaw
Lp. | Nazwa | Ilość miesięcy | Wartość netto za 1 miesiąc |  | Łączna wartość netto za 24 miesiące |  | VAT % | Łączna wartość brutto za 24 miesiące
1. | Dzierżawa aparatu do wykonywania oznaczeń metylacji technologią qPCR wraz z wyposażeniem dodatkowym …......................................................................................... (nazwa, typ/model, producent)* Parametry techniczno – użytkowe oraz elementy składowe zestawu zgodnie z opisem wskazanym w tabeli poniżej - pkt. II "FORMULARZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / PARAMETRY TECHNICZNE" | 24
* należy wpisać
Dzierżawa aparatu wraz z wyposażeniem dodatkowym: wartość netto: ……………………...… PLN (słownie: …………………………………….…………….)
Dzierżawa aparatu wraz z wyposażeniem dodatkowym: wartość brutto: ……………………...… PLN (słownie: …………………………………….…………….)
Łączna wartość oferty netto (odczynniki + dzierżawa 24 m-ce): …....................................... PLN (słownie: …...................................................................................................PLN)
Łączna wartość oferty brutto (odczynniki + dzierżawa 24 m-ce): …....................................... PLN (słownie: …...................................................................................................PLN)
II. FORMULARZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / PARAMETRY TECHNICZNE
Dzierżawa aparatu do wykonywania oznaczeń metylacji technologią qPCR
Nazwa urządzenia, typ/model*: ….......................................................................
Producent*: ……………………………..............…………………………………………
Rok produkcji*: ………………………………...................………………………………
Lp. | Wymagane parametry minimalne (graniczne) | Warunek | Potwierdzenie warunku (wypełnia Wykonawca)
1 | Rok produkcji nie starszy niż 2019 | TAK
2 | system spełniający wymagania dyrektywy 98/79/EC, zwalidowany i przeznaczony do diagnostyki in vitro (IVD) | TAK
3 | system przeznaczony do ilościowej analizy stężenia DNA i RNA, oznaczania ładunku wirusów, umożliwiający analizę profilu metylacji | TAK
4 | system multipleksowy, 5-kanałowy, nie wymagający stosowania barwnika referencyjnego | TAK
5 | system umożliwiający całkowite ujednolicenie wyników analiz w każdej probówce poprzez homogenność warunków panujących w komorze reakcyjnej | TAK
6 | system ze stałą wielkością drogi optycznej między źródłem światła i detektorem | TAK
7 | źródło wzbudzenia: diody LED | TAK
8 | liniowa detekcja fluorescencji w zakresie minimum 9 rzędów wielkości (109) | TAK
9 | system kompatybilny ze wszystkimi dostępnymi systemami stosowanymi w technice real-time PCR, m.in.: SYBR® Green, EvaGreen; sondy hydrolizujące typu TaqMan, FRET, Scorpions | TAK
10 | zakres temperatur od 35°C do 99°C | TAK
11 | brak ogniwa peltiera | TAK
12 | jednorodność temperatury między poszczególnymi próbkami nie gorsza niż ±0,02°C | TAK
13 | dokładność nastaw temperatury nie gorsza niż ±0,5°C | TAK
14 | rozdzielczość pomiaru nie gorsza niż ±0,02°C | TAK
15 | szybkość chłodzenia 20°C/s | TAK
16 | szybkość grzania 15°C/s | TAK
17 | wykorzystanie wszystkich optycznych możliwości aparatu bez konieczności kalibracji przed wykonaniem oznaczenia | TAK
18 | możliwość temperaturowej kalibracji sytemu przez użytkownika | TAK
19 | stosowanie standardowych probówek do PCR 0,2 ml bez specjalnych parametrów optycznych | TAK
20 | rotor 72 dołkowy | TAK
21 | stacja sterująca w postaci komputera przenośnego | TAK
22 | oprogramowanie do projektowania reakcji, detekcji i analizy amplifikacji DNA w czasie rzeczywistym umożliwiające kontrolę systemu, zbieranie i przechowywanie danych oraz analizę wyników | TAK
23 | Stacja do analizy wyników o parametrach: Procesor Grafika RAM min. 8 GB Dysk SSD min. 512GB System operacyjny Monitor min. 15" Urządzenie wielofunkcyjne | TAK
Wymagane warunki dotyczące serwisu dzierżawionego aparatu
1 | Maksymalny czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii do 24 godzin | TAK
2 | Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia awarii aparatu w czasie do 2 dni roboczych, a w przypadku sprowadzenia części z zagranicy do 7 dni od dnia zgłoszenia awarii. W przypadku nie usunięcia awarii w ciągu 7 dni Wykonawca wstawi aparat zastępczy. | TAK
3 | Wszystkie naprawy aparatu (nie zawinione przez użytkownika) wraz z częściami zamiennymi, będą wykonywane przez serwisw ramach wartości umowy. | TAK
4 | W przypadku wykonania naprawy – potwierdzeniem wykonania usługi będzie karta pracy serwisu podpisana przez upoważnionego przedstawiciela zamawiającego oraz wpis do dokumentacji aparatu. | TAK
5 | Bezpośredni kontakt z inżynierem serwisowym | TAK, podać
6 | Trzy awarie tego samego podzespołu/części aparatu w ciągu kolejnych 365 dni kalendarzowych skutkuje obligatoryjnym obowiązkiem wymiany aparatu. | TAK
7 | Wykonawca zapewni (w ramach wynagrodzenia umownego) aktualizacje oprogramowania i dokumentacji w okresie eksploatacji wyrobów | TAK Jeśli dotyczy
8 | Wykonawca wraz z aparatem musi dostarczyć ważne dokumenty potwierdzające fakt autoryzacji przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta w zakresie serwisu dostarczonego sprzętu. | TAK
9 | Termin dostawy, uruchomienie aparatu – do 10 dni roboczych od daty podpisania umowy. Protokół z instalacji aparatu należy dostarczyć do Sekcji Gospodarki Aparaturowej w terminie 7 dni od dnia instalacji. Protokół powinien zawierać informacje o numerze umowy na podstawie, której zostaje wydane urządzenie. | TAK
10 | Wykonawca przeprowadzi instruktaż personelu w zakresie obsługi analizatora. | TAK
11 | W czasie trwania umowy zalecane przez producenta przeglądy wykonywane będą min. raz na 12 miesięcy, przez serwis w ramach wartości umowy. | TAK
12 | Wstępny harmonogram przeglądów (częstotliwość) oraz ich zakres zostanie dostarczony do Sekcji Gospodarki Aparaturowej w terminie 5 dni od podpisania protokołów instalacji. | TAK
13 | Potwierdzeniem wykonania przeglądu będzie raport serwisowy, w którym Wykonawca poda nazwę i nr. seryjny sprzętu, nazwę jednostki lub komórki organizacyjnej Zamawiającego, w której sprzęt jest używany. Wykonawca wskaże zakres i datę wykonanego przeglądu oraz datę następnego przeglądu. Dokument powinien być podpisany zarówno przez Wykonawcę usługi jak i użytkownika sprzętu. | TAK
14 | W okresie obowiązywania umowy tj. 24 miesięcy - Wykonawca udzieli pełnej gwarancji na udostępniane sprzęty . | TAK
15 | Wykonawca jest zobowiązany w ramach wartości umowy do instalacji oraz deinstalacji i odbioru urządzenia po zakończeniu okresu obowiązywania umowy. Protokół z demontażu urządzenia w terminie 7 dni powinien być dostarczony do Sekcji Gospodarki Aparaturowej. | TAK
Uwaga: 1/ Niespełnienie parametrów wymaganych spowoduje odrzucenie oferty o ile z treści innych dokumentów stanowiących załączniki do oferty nie będzie wynikało, iż przedmiot oferty spełnia wymagania określone w ww. tabeli. 2/ Składając ofertę Wykonawca oświadcza, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązuje się w przypadku uzyskania zamówienia do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry. 3/ Składając ofertę Wykonawca oświadcza, że nie dokonał, żadnych zmian w treści parametrów zamawianego przedmiotu zamówienia.
Informacja dla Wykonawcy: 1. Zamawiający zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf 2. Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym.