## Arkusz1
Załącznik nr 2 do SWZ, PN-156/23/JS
I. FORMULARZ CENOWY
Zakup odczynników, materiałów kontrolnych i innych materiałów zużywalnych, z dzierżawą dwóch systemów analitycznych do rozdziałów elektroforetycznych na żelach agarozowych, wraz z wymaganym wyposażeniem dodatkowym, na okres 24 miesięcy (2 lata), z możliwością przedłużenia o 6 miesięcy, dla Samodzielnej Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej
Odczynniki, materiały kontrolne oraz inne materiały zużywalne do wykonywania wymienionych w "Tabeli nr 1" badań (patrz tabela poniżej)
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Producent/ nazwa | Numer katalogowy | j.m. | Wielkość opakowania | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto PLN
Odczynniki /*
Materiały kontrolne /*
Materiały zużywalne /*
Razem | [8 empty] | x
Zamawiający zwraca się z prośbą o wpisanie w formularzu cenowym oferowanego towaru w kolejności numerów katalogowych (narastająco) w wymienionym powyżej asortymencie.
/* Należy podać odpowiednią ilość odczynników, materiałów kontrolnych i innych materiałów zużywalnych potrzebnych do wykonania oznaczeń i prawidłowej pracy analizatora w okresie 24 miesięcy.
Jeżeli liczba oznaczeń dla poszczególnych parametrów w przeliczeniu na opakowania handlowe nie jest liczbą całkowitą, należy zaokrąglić w górę do pełnego opakowania.
Odczynniki, materiały kontrolne i inne materiały zużywalne: wartość netto: .............................. PLN (słownie: ...................................... PLN)
Odczynniki, materiały kontrolne i inne materiały zużywalne: wartość brutto: ............................ PLN (słownie: ....................................... PLN)
Zamówienie podstawowe (dzierżawa 24 miesiące)
Dzierżawa 2 systemów do rozdziałów elektroforetycznych na żelach agarozowych wraz z wyposażeniem dodatkowym (2 analizatorów wraz z wyposażeniem dodatkowym)
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość miesięcy | Ilość analizatorów | Wartość netto za 1 miesiąc |  | Łączna wartość netto w PLN (24 miesiące) |  | VAT % | Łączna wartość brutto w PLN (24 miesiące)
1 | Dzierżawa 2 analizatorów do rozdziałów elektroforetycznych na żelach agarozowych wraz z wyposażeniem dodatkowym ……………………………...... (nazwa, typ, producent) Parametry techniczno – użytkowe oraz elementy składowe zestawu zgodnie z opisem wskazanym w tabeli poniżej - pkt. II "ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH (OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA)" | 24 | 2
Dzierżawa analizatorów (24 m-ce): wartość netto: ……………………...… PLN (słownie: …………………………………….…………….)
Dzierżawa analizatorów (24 m-ce): wartość brutto: ……………………...… PLN (słownie: …………………………….…………………….)
Łączna wartość oferty netto (odczynniki + dzierżawa 24 m-ce): ........................... PLN (słownie: ............................................... PLN)
Łączna wartość oferty brutto (odczynniki + dzierżawa 24 m-ce): .......................... PLN (słownie: ............................................... PLN)
Opcja (dzierżawa dodatkowo 6 miesięcy)
Dzierżawa 2 systemów do rozdziałów elektroforetycznych na żelach agarozowych wraz z wyposażeniem dodatkowym (2 analizatorów wraz z wyposażeniem dodatkowym)
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość miesięcy | Ilość analizatorów | Wartość netto za 1 miesiąc |  | Łączna wartość netto w PLN (6 miesięcy) |  | VAT % | Łączna wartość brutto w PLN (6 miesięcy)
1 | Dzierżawa 2 analizatorów do rozdziałów elektroforetycznych na żelach agarozowych wraz z wyposażeniem dodatkowym ……………………………...... (nazwa, typ, producent) Parametry techniczno – użytkowe oraz elementy składowe zestawu zgodnie z opisem wskazanym w tabeli poniżej - pkt. II "ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH (OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA)" | 6 | 2
Dzierżawa analizatorów (6 m-cy): wartość netto: ……………………...… PLN (słownie: …………………………………….…………….)
Dzierżawa analizatorów (6 m-cy): wartość brutto: ……………………...… PLN (słownie: …………………………….…………………….)
Łączna wartość oferty netto (odczynniki + dzierżawa 30 m-cy): ........................... PLN (słownie: ............................................... PLN)
Łączna wartość oferty brutto (odczynniki + dzierżawa 30 m-cy): .......................... PLN (słownie: ............................................... PLN)
II. ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH (OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA)
Zakup odczynników, materiałów kontrolnych i innych materiałów zużywalnych, z dzierżawą dwóch systemów analitycznych do rozdziałów elektroforetycznych na żelach agarozowych, wraz z wymaganym wyposażeniem dodatkowym, na okres 24 miesięcy (2 lata), z możliwością przedłużenia o 6 miesięcy, dla Samodzielnej Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej
Lp | Wymagane parametry graniczne | [5 empty] | Warunek graniczny | Potwierdzenie warunku (wypełnia Wykonawca)
1. | Systemy do elektroforezy na żelach agarozowych (2 analizatory): a. jeden fabrycznie nowy (rok produkcji min. 2022 r.), b. drugi (rok produkcji min. 2019), posiadający aktualne przeglądy i świadectwa techniczne, w tym każdy zabezpieczony odpowiednim UPS-em, posiadający zewnętrzny komputer z monitorem LCD i klawiaturą, z oprogramowaniem umożliwiającym skanowanie, obróbkę i korektę obrazów zeskanowanych żeli, z możliwością tworzenia bazy danych (archiwizacja), w tym nakładania wykresów (aktualnego i archiwalnego lub kontrolnego), dodania komentarza do każdego wyniku oraz z możliwością wydruku uzyskanych wyników*. | [5 empty] | Tak
2. | Systemy do prowadzenia rozdziałów elektroforetycznych zintegrowane ze skanerami do odczytu densytometrycznego żeli, działające automatycznie na następujących etapach: aplikacja próbki na żel, rozdział, inkubacja, utrwalanie, barwienie i płukanie oraz suszenie płytki, przy czym oferowane systemy posiadają możliwość przesyłania do laboratoryjnego systemu informatycznego obrazu krzywej – proteinogramu. | [5 empty] | Tak
3. | Oferowane systemy wykonują następujące oznaczenia: - elektroforeza białek surowicy (rozdział na 6 frakcji), - immunofiksacja białek surowicy, - immunofiksacja białek moczu (białko Bence -Jonesa), - immunofiksacja białek surowicy u pacjentów poddawanych terapii daratumumabem oraz isatuximabem, przy czym całkowita objętość próbki pierwotnej, którą aparat potrzebuje na 1 ścieżkę rozdziału nie jest większa niż 10 µL. | [5 empty] | Tak
4. | Wykonawca zapewni zestawy do elektroforezy, które umożliwiają oznaczenie ok. 12 - 15 próbek / 1 żelu, przy czym czas całkowity wykonania 1 żelu to max. 50 min. oraz zapewni zestawy do immunofiksacji białek w surowicy i moczu, które umożliwiają oznaczenie min. 4 próbek / 1 żelu. | [5 empty] | Tak
5. | Wykonawca zapewni odpowiednie, fabrycznie nowe akcesoria do wykonywania immunofiksacji w surowicy oraz moczu, z uwzględnieniem naczynek do zagęszczania moczu*. Zestawy do immunofiksacji białek surowicy posiadają w komplecie standardowe zestawy antysurowic. | [5 empty] | Tak
6. | Wykonawca zapewni możliwość detekcji białka monoklonalnego w surowicy i/lub moczu w następujących klasach: a. IgG, IgA, IgM oraz IgD*, IgE*, b. Kappa / Lambda total, c. Kappa / Lambda wolne, d. Białko Bence–Jonesa (mocz natywny oraz zagęszczony), przy czym antysurowice niezbędne do wykonywania powyższych oznaczeń są gotowe do użycia i mają min. 18-miesięczny termin przydatności do użycia. | [5 empty] | Tak
7. | Wykonawca dostarczy zestawy odczynnikowe, materiały kontrolne i inne materiały zużywalne odpowiednie do prawidłowego wykonania ww. oznaczeń, w liczbach wymienionych w Tabeli nr 1 (patrz tabela poniżej). | [5 empty] | Tak
8. | Oferowane aparaty posiadają systemy podtrzymywania napięcia (UPS) do 20 min. | [5 empty] | Tak
9. | Wykonawca zapewni odpowiednie materiały kontrolne: • dla proteinogramów - 2 różne poziomy materiałów kontrolnych* • dla immunofiksacji - 1 wskazany poziom materiału kontrolnego* | [5 empty] | Tak
10. | Oprogramowanie analizatorów posiada moduły kontrolne, które umożliwiają wykonanie obliczeń statystycznych, w tym jako min.: wartości średniej, odchylenia standardowego i współczynnika zmienności CV% oraz prezentację wyników na wykresach Levey-Jenningsa. | [5 empty] | Tak
11. | Wykonawca zapewni współpracę analizatorów z laboratoryjnym systemem informatycznym Centrum firmy Marcel (dwukierunkowa komunikacja). Interfejs, podłączenie i uruchomienie na koszt Wykonawcy. | [5 empty] | Tak
12. | Na czas trwania umowy Wykonawca zapewni dostarczenie pipety automatycznej nastawnej o objętości ok. 2-20 µl, która posiada aktualne świadectwo wzorcowania wraz z odpowiednimi końcówkami w liczbie min. 2 tys./1 rok trwania umowy. | [5 empty] | Tak
13. | Wykonawca dostarczy 1 zestaw komputerowy z programem antywirusowym wyposażony w monitor LCD 24 cale, odpowiednią bezprzewodową klawiaturę i bezprzewodową mysz. Komputer powinien być wyposażony w minimun 2 porty RS232 lub odpowiednie kable/konwertery USB-RS232. Komputery zabezpieczone odpowiednim oprogramowaniem antywirusowym, z systemem operacyjnym Windows 10 Pro w polskiej wersji językowej lub oprogramowaniem równoważnym*(1) oraz MS Office 2021 Home and Business zgodnie z warunkami licencjonowania przez producenta oferowanego oprogramowania lub równoważnego pakietu biurowego nieograniczonego czasowo *(2), odpowiednim do wspólpracy z LSI. | [5 empty] | Tak
14. | Wykonawca dostarczy dodatkowo zewnętrzną drukarkę laserową z materiałami eksploatacyjnymi potrzebnymi do wydruku min. 3 tys. stron w formacie A4 (czarno-biały) przez okres trwania umowy. Do drukarki laserowej należy doliczyć po 1 tonerze / rok eksploatacji. Dodatkowo skaner ręczny do odczytu kodów kreskowych. | [5 empty] | Tak
15. | Wykonawca zapewni w ramach wartości umowy materiały edukacyjne do interpretacji wyników elektroforezy i immunofiksacji pochodzące od producenta aparatu oraz szkolenia zewnętrzne min. dla 2 osób / 2 razy w roku z zakresu oznaczania i oceny białek specyficznych oraz paraprotein. | [5 empty] | Tak
Lp. | Tabela nr 1
1. | Elektroforeza białek surowicy / proteinogram - 5000 oznaczeń
2. | Immunofiksacja białek surowicy - 4000 oznaczeń
3. | Immunofiksacja białek moczu (detekcja białka Bence-Jonesa) - 2000 oznaczeń
4. | Immunofiksacja białek surowicy u pacjentów leczonych daratumumabem - 120 oznaczeń
5. | Immunofiksacja białek surowicy u pacjentów leczonych isatuximabem - 120 oznaczeń
* Ad. pkt. 1 – w ofercie należy uwzględnić adaptację pomieszczenia laboratoryjnego (pokój nr 106), w którym zostaną zainstalowane analizatory wraz z wyposażeniem dodatkowym, w tym: - dostarczenie i montaż odpowiednich blatów i półek roboczych, - dostarczenie i montaż 2 szafek wiszących (wym. 90 x 70 cm) oraz dwóch szafek stojących (wym. 55 x 50 cm, na kółkach) na akcesoria laboratoryjne. Ponadto: - dla każdego z zewnętrznych komputerów należy zapewnić odpowiedni wózek na kółkach, uwzględniając konieczność zapewnienia zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zabezpieczenie okablowania, - dla UPS-ów i drukarki laserowej (patrz. pkt. 14) należy zapewnić otwartą szafkę na kółkach, z możliwością regulacji i wygodnego jej przesuwania, - w celu sprawnego podłączenia oferowanego systemu do sytemu informatycznego należy zapewnić odpowiedni Switch 5-portowy. Zamawiający przewiduje możliwość odbycia przez wykonawcę wizji lokalnej (zapisy odnośnie wizji lokalnej zostały wskazane w Rozdz. IX SWZ)
* Ad. pkt. 5 - do immunofiksacji Bence – Jonesa należy doliczyć min. 180 szt. naczynek do zagęszczania moczu.
* Ad. pkt. 6 - dla surowic w klasach IgD i IgE należy uwzględnić po 1 op. / rok każdego rodzaju.
* Ad. pkt. 9 - dla proteinogramów należy uwzględnić kontrolę 5 razy w tygodniu na poziomie NORMAL oraz dodatkowo po 1 op./ rok drugiego poziomu materiału kontrolnego (patologiczny); dla immunofiksacji IFE oraz immunofiksacji typu „Daratumumab” (IgG/Kappa) proszę uwzględnić po 1 op. / rok dedykowanego materiału kontrolnego, z terminem ważności min. 18 miesięcy.
*Ad. pkt. 13 (1) Za równoważny Zamawiający uzna system obsługujący wszystkie programy obsługiwane przez ww. system oraz wykonujący wszystkie funkcjonalności ww. systemu, obsługujący wszystkie urządzenia obsługiwane przez ww. system, współpracujący z usługą MS Active Directory i z możliwością zarządzania oraz aktualizacji stacją poprzez polityki grupowe.
*Ad. pkt. 13 (2) Wymagania dotyczące pakietu biurowego: 1. pełna polska wersję językową interfejsu użytkownika, 2. prostota i intuicyjność obsługi, pozwalającą na pracę osobom nieposiadającym umiejętności technicznych, 3. oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie i edycję dokumentów elektronicznych w ustalonym formacie, posiada kompletny i publicznie dostępny opis formatu; 4. ma zdefiniowany układ informacji w postaci XML zgodnie z Załącznikiem nr 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. 2012, poz. 526) 5. oprogramowanie musi umożliwiać dostosowanie dokumentów i szablonów do potrzeb instytucji, 6. w skład oprogramowania muszą wchodzić narzędzia programistyczne umożliwiające automatyzację pracy i wymianę danych pomiędzy dokumentami i aplikacjami (język makro poleceń, język skryptowy), 7. do aplikacji musi być dostępna pełna dokumentacja w języku polskim (do pobrania ze strony oprogramowania) 8. pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierać: • edytor tekstów, • arkusz kalkulacyjny, • narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji, • narzędzie do zarządzania informacją prywatną (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami), • narzędzie do tworzenia notatek przy pomocy klawiatury lub notatek odręcznych na ekranie urządzenia typu tablet PC z mechanizmem OCR, • wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych pochodzących z arkusza kalkulacyjnego i z narzędzia do zarządzania informacją prywatną, • pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania Microsoft Word 2003, 2007, 2010, 2013, 2016 i 2019 z zapewnieniem bezproblemowej konwersji wszystkich elementów i atrybutów dokumentu, • zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji, • wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi umożliwiających podpisanie podpisem elektronicznym pliku z zapisanym dokumentem przy pomocy certyfikatu kwalifikowanego zgodnie z wymaganiami obowiązującego w Polsce prawa,
9. arkusz kalkulacyjny musi umożliwiać: • tworzenie raportów tabelarycznych, • tworzenie wykresów liniowych (wraz z linią trendu), słupkowych, kołowych, • tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na miarach czasu, • tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, Web Service), • obsługę kostek OLAP oraz tworzenie i edycję kwerend bazodanowych i webowych. Narzędzia wspomagające analizę statystyczną i finansową, analizę wariantową i rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych, • tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę wymiarów oraz wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych, • wyszukiwanie i zamianę danych, • wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego, • nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie, • nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynność, • formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem, • zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku, • zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za pomocą posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania Microsoft Excel 2003, 2007, 2010, 2013, 2016 i 2019, z uwzględnieniem poprawnej realizacji użytych w nich funkcji specjalnych i makro poleceń, • zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji;
10. Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi umożliwiać: • przygotowywanie prezentacji multimedialnych, • prezentowanie przy użyciu projektora multimedialnego, • drukowanie w formacie umożliwiającym robienie notatek, • zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu, • nagrywanie narracji dołączanie jej do prezentacji, • opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera, • umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań dźwiękowych i wideo, • umieszczanie tabeli wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego, • odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych w źródłowym arkuszu kalkulacyjnym, • możliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów, • prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na jednym monitorze lub projektorze, a na drugim widoczne są slajdy i notatki prezentera, • pełna zgodność z formatami plików utworzonych za pomocą posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania MS PowerPoint 2007, 2010, 2013, 2016 i 2019.
Uwaga: 1/ Niespełnienie parametrów wymaganych spowoduje odrzucenie oferty o ile z treści innych dokumentów stanowiących załączniki do oferty nie będzie wynikało, iż przedmiot oferty spełnia wymagania określone w ww. tabeli. 2/ Składając ofertę Wykonawca oświadcza, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązuje się w przypadku uzyskania zamówienia do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry. 3/ Składając ofertę Wykonawca oświadcza, że nie dokonał, żadnych zmian w treści parametrów zamawianego przedmiotu zamówienia.
Wymagania dotyczące serwisu analizatorów z wyposażeniem dodatkowym oraz szkolenia użytkowników
L.p. | Wymagania dotyczące serwisu analizatorów z wyosażeniem dodatkowym oraz szkolenia użytkowników | [5 empty] | Warunek graniczny | Potwierdzenie warunku (wypełnia Wykonawca)
2. | Wykonawca zapewni autoryzowany przez producenta lub autoryzowanego dystrybutora producenta serwis. Serwis musi dysponować co najmniej 1 wykwalifikowanym inżynierem serwisu na terenie kraju. | [5 empty] | Tak
3. | Wykonawca zapewni (w ramach wynagrodzenia umownego) przeglądy serwisowe zgodnie z zaleceniami i dokumentacją producenta, ale nie rzadziej niż co 6 miesięcy przez cały czas trwania umowy, dokonywane w ramach wartości umowy w zakresie części zamiennych, dojazdów i pracy inżyniera serwisowego, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Użytkownikiem. | [5 empty] | Tak
4. | Wstępny harmonogram przeglądów (częstotliwość oraz zakres) zostanie dostarczony do Działu Gospodarki Aparaturowej w terminie 14 dni od podpisania umowy. Za terminową realizację przeglądów serwisowych, zgodnie z ustalonym harmonogramem, odpowiada Wykonawca. | [5 empty] | Tak
5. | Naprawy analizatora (niezawinione przez Użytkownika) wraz z niezbędnymi częściami zamiennymi będą wykonywane w ramach wartości umowy | [5 empty] | Tak
6. | Za skuteczne zgłoszenie awarii uważa się zgłoszenie telefoniczne. Wykonawca gwarantuje bezpośredni kontakt z inżynierem serwisowym. Podać nr telefonu …………. …… | [5 empty] | Tak
7. | Czas reakcji na zgłoszenie awarii * - do 24 godzin od przyjęcia zgłoszenia, nie licząc dni wolnych od pracy. | [5 empty] | Tak
8. | Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia awarii aparatu w czasie do 4 dni roboczych od przyjęcia zgłoszenia, a w przypadku sprowadzenia części z zagranicy do 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia. | [5 empty] | Tak
9. | Trzy awarie powodujące istotne przestoje w pracy aparatu w ciągu kolejnych 365 dni kalendarzowych skutkują obligatoryjnym obowiązkiem wymiany aparatu. | [5 empty] | Tak
10. | W przypadku wykonania naprawy i przeglądów serwisowych aparatu - potwierdzeniem wykonania usługi będzie czytelnie wypełniona karta pracy serwisu podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego oraz wpis do Paszportu aparatu, dostarczonego przez Wykonawcę. | [5 empty] | Tak
11. | Wykonawca zapewni (w ramach wynagrodzenia umownego) aktualizacje oprogramowania i dokumentacji w okresie obowiązywania umowy. | [5 empty] | Tak
12. | Wraz ze sprzętem Wykonawca dostarczy następujące dokumenty w języku polskim: a) instrukcję obsługi analizatorów (w formie papierowej i elektronicznej); b) karty charakterystyk substancji niebezpiecznych (jeżeli występują) w formie elektronicznej. | [5 empty] | Tak
13. | Termin dostawy, uruchomienie analizatorów oraz podłączenie do posiadanego przez Zamawiającego systemu informatycznego – do 21 dni roboczych od daty podpisania umowy. | [5 empty] | Tak
14. | Wykonawca gwarantuje szkolenie (przeprowadzone w ramach wartości umowy) personelu Użytkownika minimum na poziomie podstawowym w terminie 5 dni od daty uruchomienia analizatorów oraz szkolenia uzupełniające po wprowadzeniu zmian w urządzeniach lub oprogramowaniu. Przeprowadzone szkolenia udokumentowane zostaną stosownymi certyfikatami. | [5 empty] | Tak
* przez „Czas reakcji na zgłoszenie awarii” – należy rozumieć czas, w którym upoważniony przedstawiciel Zamawiającego / serwisant, po otrzymaniu zgłoszenia telefonicznego, stawi się w siedzibie Użytkownika i przystąpi niezwłocznego usunięcia awarii / usterki aparatu.
Uwaga: 1/ Niespełnienie parametrów wymaganych spowoduje odrzucenie oferty o ile z treści innych dokumentów stanowiących załączniki do oferty nie będzie wynikało, iż przedmiot oferty spełnia wymagania określone w ww. tabeli. 2/ Składając ofertę Wykonawca oświadcza, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązuje się w przypadku uzyskania zamówienia do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry. 3/ Składając ofertę Wykonawca oświadcza, że nie dokonał, żadnych zmian w treści parametrów zamawianego przedmiotu zamówienia.
Informacja dla Wykonawcy: 1. Zamawiający zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf 2. Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (e-dowód).