## testy,wskazniki,przyrzady, czyś
|  | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |  |  |  | Załącznik nr 2.1 do SWZ, PN-117/23/JP, część nr 1
Część nr 1 - testy, wskaźniki, czyściki, narożniki
LP |  | nazwa (opis) | JM | Ilość | Cena jedn netto | Wartość netto PLN | VAT | Wartość brutto PLN | Producent | Nazwa handlowa / numer katalogowy identyfikujaca/y oferowany produkt
1. | Zamknięty adapter Luer Męski na strzykawkę | Test sprawdzający skuteczność dezynfekcji termicznej w myjni dezynfektorze / 5 min , 90°C / , nie wymagający dodatkowych działań . Laminowany jednostronnie pasek wskaźnikowy z naniesionym atramentem wskaźnikowym, podłoże syntetyczne stabilne temperaturowo, wolny od metali ciężkich. Wyraźna kontrastowa zmiana przebarwienia po procesie. Nie dopuszcza się testu w wersji samoprzylepnej. Opakowanie =200 szt | szt | 10000
2. | Zamknięty adapter Luer Męski zespolony na stałe ze strzykawkami o różnych pojemnościach 3,5,10,20,30,60ml (w zależności od wyboru Zamawiającego) | Wskaźnik do monitorowania skuteczności mycia w myjniach dezynfektorach, wskaźnik przeznaczony do stosowania wraz z przyrządem do mocowania wskaźnika na tacy narzędziowej, Zawiera syntetyczną substancję wskaźnikową zgodną z normą PN-EN ISO 15883-5 załącznik C - odpowiednik nigrozyny z mąką, jajkiem i skrobią ziemniaczaną, naniesioną na samoprzylepny nośnik z tworzywa sztucznego, pozwalający na łatwą archiwizację, sposób umieszczenia wskaźnika w uchwycie oraz konstrukcja uchwytu pozwalają na kontrolę skuteczności mycia narzędzi litych, Oświadczenie producenta o zgodności ze specyfikacją techniczną TS 15883, oświadczenie producenta o braku we wskaźniku związków krwi ani jej pochodnych. Wszystkie napisy na wskaźniku tłoczone. Opakowanie 320 sztuk | szt | 32000
3. | Zawór do bezpiecznej podaży cytostatyków | Przyrząd do testów kontroli mycia kompatybilny z poz. Nr 2 | szt | 8
4. | Rozgałęziacz dwudrożny wyposażony w 2 porty bezigłowe typu Y | Przyrząd do wskaźników kontroli mycia narzędzi rurowych imitujący endoskopy elastyczne i sztywne narzędzia rurowe kompatybilny z poz. Nr 2 | szt | 9
5. | Rozgałęziacz trójdrożny wyposażony w 3 porty bezigłowe typu Y | Zestaw do wykrywania pozostałości zanieczyszczeń białkowych, gotowy do natychmiastowego użycia, możliwość uzyskania wyniku w ciągu 10 sekund, brak konieczności stosowania innych dodatkowych urządzeń w tym inkubatora, możliwość sprawdzania trudnodostępnych powierzchni - takich jak ząbkowane krawędzie czy złącza instrumentów o skomplikowanej budowie, informacja dotycząca użycia i interpretacji wyników, (opakowanie= 25 sztuk) | szt | 1000
6. | Przyrząd do pobierania i podawania leków z worka Viaflo | Czyścik do koagulacji | szt | 2000
7. | Przyrząd do transferu z fiolki | Filtry okrągłe do kontenerów narzędziowych pasujące do kontenera Aesculap oraz Martin będących na wyposażeniu Zamawiajacego | szt | 20000
8. | Przyrząd do transferu z fiolki. Przyrząd do transferu leków cytotoksycznych jednorazowego użycia. | Narożniki do tac | szt | 50000
RAZEM: | [6 empty] | x |  | x | x
Wartość netto: …..……..……… PLN (słownie złotych: ………………………………………….………………………………….)
Wartość brutto: ………..……… PLN (słownie złotych: ………………………………………….………………………………….)
UWAGA: 1. Zamawiający zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf 2. Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym