Część 2 Załącznik nr 2 do SWZ, PN-146/23/EP

- ZESTAWIENIE PARAMETRÓW / SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Przedmiot zamówienia: Zestaw kamera do zabiegów endoskopowych pęcherza-TUR – 1 zestaw

Dla: Blok Operacyjny I Ursynów OPK 113

Producent: ………………………………………………………………… Dostawca: ………………………………………………………………… Oferowany model/typ/numer katalogowy: ………………………………………………………………… Rok produkcji (nie starszy niż 2022): ………………………………………………………………… Kraj pochodzenia: ..................................................................

| I | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |  | PARAMETR WYMAGANY | Parametr oferowany* Potwierdzenie Wykonawcy: TAK/ NIE lub opis parametrów oferowanych - należy dokładnie określić oferowane parametry (wypełnia Wykonawca) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DOSTAWA, INSTALACJA I URUCHOMIENIE ZESTAWU KAMERY DO ZABIEGÓW ENDOSKOPOWYCH PĘCHERZA-TUR |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw kamery do zabiegów endoskopowych – 1 zestaw |  | TAK |  |  |
|  | W skład zestawu wchodzi: - Sterownik kamery - Głowica kamery - źródło światła - monitor operacyjny |  | TAK |  |  |
|  | Wszystkie urządzenia powinny być ze sobą kompatybilne |  | TAK |  |  |
|  | Sterownik kamery – 1 szt. |  | TAK |  |  |
|  | Sterownik kamery umożliwiający współpracę z różnorodnymi kompatybilnymi głowicami kamery i giętkimi videoendoskopami |  | TAK |  |  |
|  | Sterownik kamery wyposażony w 2 wejścia do jednoczesnego podłączenia dedykowanej głowicy kamery i wideoendoskopu |  | TAK |  |  |
|  | Sterownik kamery wyposażony w buforową pamięć wewnętrzną do zapisu danych, pojemność pamięci min. 45 GB |  | TAK, podać |  |  |
|  | Sterownik kamery wyposażony w min. 2 wyjścia wideo DVI-D do podłączenia monitora operacyjnego lub innego odbiornika sygnału wideo |  | TAK |  |  |
|  | Sterownik kamery wyposażony w min. 4 gniazda USB do podłączania opcjonalnych akcesoriów, takich jak: zewnętrzna klawiatura, pamięć USB, dedykowana drukarka, przełącznik nożny |  | TAK |  |  |
|  | Min. 1 z gniazd USB umieszczone na panelu przednim sterownika kamery |  | TAK |  |  |
|  | Możliwość ustawienia bezpiecznego dostępu do sterownika kamery poprzez system dostępu bazujący na rolach i kontach użytkowników zabezpieczonych indywidualnymi hasłami |  | TAK |  |  |
|  | Sterownik kamery wyposażony w funkcję zapisu zdjęć i filmów wideo oraz danych pacjenta w pamięci USB podłączonej do sterownika kamery |  | TAK |  |  |
|  | Możliwość podłączenia dodatkowego dysku zewnętrznego |  | TAK |  |  |
|  | Zdjęcia zapisywane w formacie JPG |  | TAK |  |  |
|  | Materiały video zapisywane w formacie MPEG4 |  | TAK |  |  |
|  | Funkcja regulacji jasności kamery |  | TAK |  |  |
|  | Funkcja szybkiego przełączania się pomiędzy podłączoną kamerą i videoendoskopem |  | TAK |  |  |
|  | Funkcja balansu bieli |  | TAK |  |  |
|  | Funkcja zatrzymania obrazu "Freeze" |  | TAK |  |  |
|  | Funkcja cyfrowego powiększenia obrazu Zoom |  | TAK |  |  |
|  | Funkcja zmiany orientacji obrazu: obrót o 180 st., odbicie lustrzane |  | TAK |  |  |
|  | Sterownik kamery wyposażony w menu szybkiego dostępu wyświetlane w postaci ikon na ekranie monitora operacyjnego |  | TAK |  |  |
|  | Poruszanie się po menu poprzez przyciski głowicy kamery oraz poprzez zewnętrzną klawiaturę w przypadku obsługi ze strefy "brudnej" pola operacyjnego |  | TAK |  |  |
|  | Funkcja wprowadzania danych pacjenta |  | TAK |  |  |
|  | Ochrona przed porażeniem co najmniej I stopnia |  | TAK, podać |  |  |
|  | Wymiary urządzenia nie większe niż 350x100x400mm (SxWxD) |  | TAK, podać |  |  |
|  | Rozdzielczość urządzenia co najmniej 1920x1080px |  | TAK, podać |  |  |
|  | Możliwość dezynfekcji urządzenia |  | TAK |  |  |
|  | Waga nie większa niż 4kg |  | TAK, podać |  |  |
|  | Głowica kamery – 1 szt. |  | TAK |  |  |
|  | Głowica kamery kompatybilna z oferowanym sterownikiem kamery |  | TAK |  |  |
|  | Jakoś głowicy kamery co najmniej Full HD |  | TAK, podać |  |  |
|  | Typ sensora obrazu CMOS |  | TAK |  |  |
|  | Wbudowany zoom optyczny |  | TAK |  |  |
|  | Obiektyw z układem wahadłowym |  | TAK |  |  |
|  | Głowica kamery wyposażona w min. 1 przetwornik obrazowy |  | TAK, podać |  |  |
|  | Głowica kamery wyposażona w min. 3 przyciski do poruszania się w menu i wywoływania funkcji sterownika kamery w tym 2 przyciski programowalne |  | TAK, podać |  |  |
|  | Długość przewodu co najmniej 250cm |  | TAK, podać |  |  |
|  | Waga nie większa niż 0,3kg |  | TAK, podać |  |  |
|  | Możliwość sterylizacji urządzenia |  | TAK |  |  |
|  | Źródło światła – 1 szt. |  | TAK |  |  |
|  | Stosowane światło w urządzeniu: LED |  | TAK |  |  |
|  | Barwa światła co najmniej 6000K |  | TAK, podać |  |  |
|  | Płynna regulacja poziomu jasności światła manualna oraz automatyczna |  | TAK |  |  |
|  | Wbudowany funkcja zintegrowanego i zcentralizowanego sterowania parametrami urządzeń (SCB) |  | TAK |  |  |
|  | Ochrona przed porażeniem co najmniej CF I stopnia |  | TAK, podać |  |  |
|  | Długość pracy urządzenia na co najmniej 30 000h |  | TAK, podać |  |  |
|  | Wymiary urządzenia nie większe niż 350×150×250 mm (S×W×D) |  | TAK, podać |  |  |
|  | Wbudowana funkcja z dedykowanym przyciskiem standby |  | TAK |  |  |
|  | Zasilanie sieciowe 100-240V 50/60Hz |  | TAK |  |  |
|  | Waga urządzenia nie większa niż 5kg |  | TAK, podać |  |  |
|  | Możliwość sterylizacji urządzenia |  | TAK |  |  |
|  | Monitor operacyjny – 1 szt. |  | TAK |  |  |
|  | W zestawie z monitorem piedestał do podtrzymywania ekranu |  | TAK |  |  |
|  | Wielkość co najmniej 27” LED |  | TAK, podać |  |  |
|  | Kontrast co najmniej 1000:1 |  | TAK, podać |  |  |
|  | Jasność obrazu co najmniej 900 cd/m² |  | Tak, podać |  |  |
|  | Rozdzielczość nie gorsza niż 1920x1080px |  | TAK, podać |  |  |
|  | Zabezpieczenie co najmniej IP 32 |  | TAK, podać |  |  |
|  | Wejścia wideo min.: 2x DVI- D, 1x 3G-SDI |  | TAK, podać |  |  |
|  | Wyjścia wideo min.: 1x DVI- D, 1x 3G-SDI |  | TAK, podać |  |  |
|  | Kąt widzenia w poziomie i pionie co najmniej 175° |  | TAK, podać |  |  |
|  | Pilot do kontroli zdalnej RS-232C, GPI |  | TAK |  |  |
|  | Zasilanie sieciowe 100-240V 50/60Hz |  | TAK |  |  |
| - POZOSTAŁE WYMAGANIA / WARUNKI UDZIAŁU W ZAMÓWIENIU |  |  |  |  |  |
| Przedmiot zamówienia: |  |  |  |  |  |
| I. | GWARANCJA I SERWIS | PARAMETR WYMAGANY |  | Parametr oferowany* Potwierdzenie Wykonawcy: TAK/ NIE lub opis parametrów oferowanych - należy dokładnie określić oferowane parametry (wypełnia Wykonawca) |  |
|  | Okres gwarancji - minimum 24 miesiące. Gwarancja liczona od daty uruchomienia sprzętu potwierdzonego podpisaniem „Protokołu instalacji, uruchomienia i odbioru końcowego urządzenia wraz z przeprowadzonym szkoleniem/instruktażem”. | TAK, podać |  |  |  |
|  | Podpisane oryginały protokołów: zdawczo-odbiorczy z dostawy i odbioru sprzętu oraz instalacji, uruchomienia i odbioru końcowego sprzętu wraz z przeprowadzonym szkoleniem/ instruktażem Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do Działu Gospodarki Aparaturowej (dział Zakupy) w dniu uruchomienia sprzętu lub dołączyć do faktury. | TAK |  |  |  |
|  | O każdym wypadku wadliwej pracy sprzętu Zamawiający zawiadomi Wykonawcę niezwłocznie za pośrednictwem faksu, maila lub telefonicznie. | TAK, podać |  | Imię i nazwisko : ……… tel:………………… email……………… |  |
|  | Przeglądy gwarancyjne zgodnie z dokumentacją producenta w okresie obowiązywania gwarancji, dokonywane w ramach wartości umowy, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Użytkownikiem (jeśli dotyczy). | TAK |  |  |  |
|  | W ramach wartości umowy, przeglądy potwierdzające sprawność działania sprzętu w okresie gwarancji. Zamawiający wymaga minimum 1 przegląd w jednym roku gwarancyjnym wraz z kalibracją/walidacją (jeśli dotyczy). |  |  |  |  |
|  | Podać liczbę i częstotliwość przeglądów/konserwacji/walidacji zalecaną przez producenta dla 1 roku okresu gwarancyjnego. | TAK, podać |  |  |  |
|  | Podać liczbę i częstotliwość przeglądów/konserwacji/walidacji zalecaną przez producenta dla 1 roku okresu pogwarancyjnego. | TAK, podać |  |  |  |
|  | Podać części zalecane przez producenta do wymiany w trakcie przeglądu i konserwacji (jeśli dotyczy). | TAK, podać |  |  |  |
|  | Okres gwarancji zakończony zostanie przeglądem oraz wydaniem pisemnego orzeczenia dotyczącego stanu technicznego sprzętu (w ramach wartości umowy). | TAK |  |  |  |
|  | Uzgodniony z Użytkownikiem harmonogram przeglądów Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do Sekcji Gospodarki Aparaturowej (Dział Zakupy) w dniu uruchomienia sprzętu lub dołączyć do faktury. | TAK |  |  |  |
|  | Po przeglądzie Wykonawca wystawi protokół/certyfikat dopuszczający sprzęt do eksploatacji i dokona wpisu do Paszportu Technicznego oraz poda termin kolejnego przeglądu. | TAK |  |  |  |
|  | W okresie gwarancji Wykonawca w ramach wartości umowy zobowiązuje się do usuwania usterek i wad, jakie wystąpią w działaniu sprzętu, których przyczyną są wady tkwiące w dostarczonym sprzęcie. | TAK |  |  |  |
|  | Czas reakcji* serwisu gwarancyjnego nie dłuższy niż 24 godziny od chwili zgłoszenia awarii w dzień roboczy, tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Zamawiający dopuszcza zdalne wsparcie techniczne. | TAK |  |  |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia usterek i wad sprzętu w terminie do 3* dni roboczych od czasu ich zgłoszenia, tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy *w przypadku wymagalności ściągnięcia części zamiennych z zagranicy - do 10 dni roboczych od daty zgłoszenia | TAK |  |  |  |
|  | W przypadku przekroczenia terminu usunięcia usterek i wad sprzętu Wykonawca dostarczy sprzęt zastępczy o takich samych parametrach lub wyższych. | TAK |  |  |  |
|  | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji (liczbę dni wyłączenia z eksploatacji każdorazowo potwierdza inżynier serwisowy Wykonawcy dokonując odpowiedniego wpisu w paszporcie technicznym) oraz poda termin kolejnego przeglądu wraz z nowym terminem zakończenia gwarancji. | TAK |  |  |  |
|  | W przypadku złożenia przez Zamawiającego 3 (trzech) uzasadnionych reklamacji w okresie gwarancji, Wykonawca zobowiązany jest do wymiany podzespołu/modułu/ elementu/części na nową, a w przypadku braku możliwości wymiany podzespołu/modułu/ elementu/części, do wymiany sprzętu na nowy. | TAK |  |  |  |
|  | W przypadku wykonania naprawy - potwierdzeniem wykonania usługi będzie protokół z naprawy/karta/raport pracy serwisu, obustronnie podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego oraz Wykonawcę. Wykonawca dokona wpisu do Paszportu Technicznego określającego status sprzętu: sprzęt sprawny gotowy / sprzęt sprawny warunkowo (podać warunek)/ sprzęt niesprawny. | TAK |  |  |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się zapewnić dostępność części zamiennych przez okres minimum 5 (pięciu) lat od podpisania „Protokołu instalacji, uruchomienia i odbioru końcowego sprzętu oraz przeprowadzonego szkolenia”. | TAK |  |  |  |
|  | Lista serwisów pogwarancyjnych. | TAK podać |  |  |  |
| II. | SZKOLENIE INSTRUKTAŻOWE |  |  |  |  |
|  | Wykonawca, w ramach wartości umowy, przeprowadzi szkolenie/instruktaż pracowników Zamawiającego (przed uruchomieniem końcowym i oddaniem do eksploatacji sprzętu) w zakresie podstawowej jego obsługi. Przeprowadzony instruktaż (min. 3 osoby) udokumentowany zostanie protokołem z uczestnictwa w szkoleniu/instruktażu podpisanym przez uczestników oraz organizatora szkolenia. | TAK |  |  |  |
|  | Lista osób przeszkolonych potwierdzona podpisem uczestników szkolenia/instruktażu oraz organizatora wraz z protokołem instalacji, uruchomienia i odbioru końcowego urządzenia wraz z przeprowadzonym szkoleniem/instruktażem zostanie przekazana do DGA lub bezwzględnie dołączona do faktury |  |  |  |  |
|  | W ramach wartości umowy Wykonawca przeprowadzi szkolenie instruktażowe techniczne dla co najmniej 1 pracownika Sekcji Gospodarki Aparaturowej przed oddaniem do eksploatacji sprzętu dotyczące wstępnej diagnostyki urządzeń w przypadku awarii sprzętu. |  |  |  |  |
|  | Instruktaż zostanie potwierdzony imiennym certyfikatem dla każdego uczestnika uprawniającym do przeprowadzenia przeglądów technicznych po upływie okresu gwarancji. | TAK |  |  |  |
| III. | DOKUMENTACJA |  |  |  |  |
|  | DOKUMENTY (W JĘZYKU POLSKIM ) DO PRZEKAZANIA ZAMAWIAJĄCEMU, tj. Blok Operacyjny I Ursynów, PODCZAS INSTALACJI: - Zgodny z wzorem umowy: - Protokół zdawczo-odbiorczy z dostawy i odbioru sprzętu, - Protokół instalacji, uruchomienia i odbioru końcowego wraz z przeprowadzonym szkoleniem/instruktażem uzupełniony o numer seryjny sprzętu i z wpisem, że jest sprawny i dopuszczony do eksploatacji oraz z datą następnego przeglądu (oryginał do potwierdzenia), - Protokół uczestnictwa w szkoleniu, - lista przeszkolonych min. 3 osób (oryginał do potwierdzenia) - Karta gwarancyjna z numerem SN (oryginał) - Paszport Techniczny (oryginał) - Harmonogram przeglądów/ walidacji/kalibracji w trakcie trwania gwarancji i po jej zakończeniu (kopia, wersja PDF lub wpis do paszportu) - Instrukcja obsługi, mycia, dezynfekcji (kopia lub wersja PDF) - Karta katalogowa oferowanego sprzętu (kopia lub wersja PDF) | TAK |  |  |  |
|  | Dla zakupionego sprzętu (poszczególnych elementów oferowanej konfiguracji) Wykonawca obowiązany jest założyć Paszport Techniczny (oryginał) W paszporcie Dostawca/Wykonawca wypełnia: - Strona tytułowa: - Nazwa sprzętu - Nazwa placówki - Strona pierwsza zatytułowana KARTA TECHNICZNA - Nazwa sprzętu - Typ - Nr (seryjny) - Firma – dostawca - Producent - Rok produkcji - Data zakupu - Data uruchomienia / rozpoczęcia eksploatacji - Sprzęt znajduje się w dyspozycji działu Uwagi (jeśli dotyczy) | TAK |  |  |  |
|  | DOKUMENTY DO PRZEKAZANIA ZAMAWIAJĄCEMU (DZIAŁ GOSPODARKI APARATUROWEJ) PO INSTALACJI SPRZĘTU – WYMAGANA FORMA ELEKTRONICZNA (W JĘZYKU POLSKIM ): N/w dokumentacja dot. zakupu winna zostać przesłana na adres wskazany w umowie lub dga@nio.gov.pl: - Protokół zdawczo-odbiorczy z dostawy i odbioru sprzętu (wypełniony oryginał) - Protokół instalacji, uruchomienia i odbioru końcowego wraz z przeprowadzonym szkoleniem uzupełniony o numer seryjny sprzętu i z wpisem, że jest sprawny i dopuszczony do eksploatacji oraz z datą następnego przeglądu (oryginał do potwierdzenia) (wypełniony oryginał) - Protokół uczestnictwa w szkoleniu, (wypełniony oryginał) - Instrukcja obsługi, mycia, dezynfekcji (wersja PDF) - Harmonogram przeglądów/ walidacji/kalibracji w trakcie trwania gwarancji i po jej zakończeniu (kopia, wersja PDF) - Lista dostawców części zamiennych, mat. eksploatacyjnych i serwisów (kopia lub wersja PDF) - Lista części wymienianych w trakcie przeglądów i konserwacji, jeśli dotyczy (kopia lub wersja PDF) - Lista materiałów eksploatacyjnych z ich specyfikacją (kopia lub wersja PDF) - Instrukcję serwisową DTR lub szczegółowy wykaz czynności, testów bezpieczeństwa i funkcjonalnych wykonywanych w trakcie przeglądów - Karta katalogowa oferowanego sprzętu (wersja PDF) - Karta gwarancyjna (kopia lub wersja PDF) - Świadectwa, certyfikaty i wymagana dokumenty zgodzie z rozdziałem IV (kopia lub wersja PDF) - Numer UDI sprzętu jeżeli go posiada (wersja papierowa) | TAK |  |  |  |
| IV. | ŚWIADECTWA, CERTYFIKATY I WYMAGANE DOKUMENTY |  |  |  |  |
|  | Oświadczenie Wykonawcy, że zaoferowany przedmiot zamówienia posiada oznaczenie CE oraz aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych. W przypadku gdy zaoferowany przedmiot zamówienia nie jest zakwalifikowany jako wyrób medyczny zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych, Zamawiający wymaga złożenia stosownego oświadczenia. | TAK |  |  |  |
|  | Katalogi, foldery itp. materiały producenta lub dystrybutora dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia potwierdzające wymagania Zamawiającego, zawierające numer katalogowy oferowanego przedmiotu zamówienia. Dokumenty wystawione w innym języku niż polski wymagają tłumaczenia | TAK |  |  |  |
| V. | INNE |  |  |  |  |
|  | Każdy dostarczony dokument wystawiony w innym języku niż polski wymaga tłumaczenia. | TAK |  |  |  |
|  | Wykonawca podłączy dostarczony sprzęt do sieci elektrycznej "NIO-PIB " w miejscu wskazanym przez uprawnionego przedstawiciela Działu Technicznego Zamawiającego zgodnie z DTR dostarczona przez producenta. | TAK |  |  |  |
|  | W ramach współpracy dot. realizacji umowy Wykonawca upoważnia. | TAK, podać |  | Imię i nazwisko : ……… Tel.:………………… email……………… |  |
| VI | WARUNKI DOSTAWY |  |  |  |  |
|  | Termin zrealizowania przedmiotu zamówienia (dostawa sprzętu, instalacja, montaż, uruchomienie wraz ze szkoleniem) – do 84 dni od dnia zawarcia umowy. | TAK |  |  |  |

*)  Przez „czas reakcji” należy rozumieć czas, w którym serwisant, po otrzymaniu zgłoszenia, stawi się 
w siedzibie użytkownika i przystąpi do niezwłocznego usunięcia usterek.

Uwaga: W kolumnie „PARAMETR OFEROWANY” należy wpisać „Tak” oraz potwierdzić spełnienie warunków.

Brak wypełnienia tej rubryki lub wpisanie „Nie” spowoduje odrzucenie oferty jako nie spełniającej wymaganych warunków technicznych, o ile z treści innych dokumentów stanowiących załączniki do oferty nie będzie wynikało, iż przedmiot oferty spełnia wymagania określone w ww. tabeli.

- FORMULARZ CENOWY / SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Przedmiot zamówienia: Zestaw kamera do zabiegów endoskopowych pęcherza-TUR – 1 zestaw

| - LP. | Nazwa artykułu | J. m. | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Wartość netto PLN | Stawka% VAT | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sterownik kamery Producent: ……………………………………………………. Model/typ: ……………………………………………………. Nr katalogowy: ……………………………………………………. | szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Głowica kamery Producent: ……………………………………………………. Model/typ: ……………………………………………………. Nr katalogowy: ……………………………………………………. | szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Źródło światła Producent: ……………………………………………………. Model/typ: ……………………………………………………. Nr katalogowy: ……………………………………………………. | szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Monitor operacyjny Producent: ……………………………………………………. Model/typ: ……………………………………………………. Nr katalogowy: ……………………………………………………. | szt. | 1 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  | X |  |

[Uwaga: W przypadku, gdy przedmiot zamówienia obejmuje towary opodatkowane różnymi stawkami VAT, należy wymienić nazwę tych towarów, podając w kolumnach odpowiednio stawki 
i wartości VAT.]

Wartość netto słownie: ……………………………..…..….…………….

Wartość brutto słownie: ……………………………………………………

Informacja dla Wykonawcy:

- Zamawiający zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf

- Formularz oferty musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy kwalifikowanym podpisem elektronicznym i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentem (-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę.