## Arkusz1
Załącznik nr 2 do SWZ, PN-186/23/EP
I. FORMULARZ CENOWY
Testy 1-3 Beta D-Glukanu do diagnostyki grzybic układowych - Wymagana liczba opakowań dla 2880 oznaczeń
Lp | Nazwa oferowanego produktu | numer katalogowy oferowanego produktu | Producent oferowanego produktu | Wielkość jednego opakowania | Oferowana ilość opakowań | cena jednostkowa netto za op. | wartość netto PLN | Stawka VAT % | wartość brutto PLN
1.
2.
3.
4.
| RAZEM | [6 empty] | x
Słownie wartość netto: ...................................... PLN
Słownie wartość brutto: …………………………...……..PLN
DZIERŻAWA CZYTNIKA DO TESTÓW IMMUNOENZYMATYCZNYCH - 24 MIESIĄCE
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość miesięcy | Ilość czytników | Wartość netto za 1 miesiąc |  | Łączna wartość netto w PLN (24 miesiące) |  | VAT % | Łączna wartość brutto w PLN (24 miesiące)
1 | Czytnik do testów immunoenzymatycznych Producent: …………………………………………… Model/typ: …………………………………………… Nr katalogowy: …………………………………………… Rok produkcji (nie starszy niż 2023): ................................................................... Kraj pochodzenia: ................................................................... Parametry techniczno – użytkowe zgodnie z opisem wskazanym w tabeli poniżej - pkt. II "ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH (OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA)" | 24 | 1
Dzierżawa czytnika: wartość netto: …………………. …...… PLN (słownie: …………………………………….…………….)
Dzierżawa czytnika: wartość brutto: …………………….. .… PLN (słownie: …………………………….…………………….)
Łączna wartość oferty netto (testy + czytnik 24 m-ce): ........................... PLN (słownie: ............................................... PLN)
Łączna wartość oferty brutto (testy + czytnik 24 m-ce): .......................... PLN (słownie: ............................................... PLN)
II. ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH (OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA)
Lp | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | [5 empty] | Parametr wymagany | Parametr oferowany* Potwierdzenie Wykonawcy: TAK/ NIE lub opis parametrów oferowanych - należy dokładnie określić oferowane parametry (wypełnia Wykonawca)
I. | Wymagania graniczne dotyczące testu diagnostycznego | [5 empty] | TAK
1. | Zestaw umożliwia wykrycie 1-3 Beta D-Glukanu w materiale ludzkim (surowicy) metodą kolorymetryczną | [5 empty] | TAK
2. | Zestaw zawiera wszystkie niezbędne do wykonania testu odczynniki o jakości warunkującej prawidłowe przeprowadzenie pomiarów | [5 empty] | TAK
3. | Wzorzec glukanu dostarczany z testem w formie zliofilizowanej | [5 empty] | TAK
4. | Krzywa wzorcowa 5-cio punktowa | [5 empty] | TAK
5. | Zasadowy roztwór do obróbki wstępnej próbek (zawierający 0,125 M KOH i 0,6 M KCl) jest już gotowy do użycia i nie wymaga przygotowania. Zasadowy roztwór dodawany tylko do studzienek zawierających próbki pacjentów (surowice) | [5 empty] | TAK
6. | Za pomocą testu może być wykryty 1-3 Beta D-Glukan produkowany przez następujące organizmy: Candida spp., Aspergillus spp., Fusarium spp., Trichosporon spp., Saccharomyces cerevisiae, Acremonium spp., Coccidioides immitis, Histoplasma capsulatum, Sporothrix schenckii, Exserohilum rostratum oraz Pneumocystis jirovecii. Potwierdzenie tej informacji znajduje się w instrukcji testu. | [5 empty] | TAK
7. | Instrukcja wykonania testu zawiera dokładny opis rozmieszczenia wzorców standardowych, kontroli negatywnych oraz badanych prób na płytce. | [5 empty] | TAK
8. | Zakres testu wynosi 31 pg/mL - 500 pg/mL | [5 empty] | TAK
9. | Test posiada oznaczenie CE lub CE IVD oraz aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych. | [5 empty] | TAK
10. | Każdorazowo transport odczynników w warunkach ściśle określonych przez producenta testu | [5 empty] | TAK
11. | Wymagane dostarczenie odpowiedniej jakości apyrogennych końcówek do pipet o objętościach potrzebnych do wykonania testu (produkty te certyfikowane na brak obecności glukanów w stężeniu powodującym interferencję). Certyfikaty dostarczane na żądanie Zamawiającego na każdym etapie realizacji umowy. | [5 empty] | TAK
12. | Wymagane dostarczenie odpowiedniej jakości sterylnych, nie zawierających glukanu, apyrogennych probówek o objętościach koniecznych do wykonania testu (produkty te certyfikowane na brak obecności glukanów w stężeniu powodującym interferencję). Certyfikaty dostarczane na żądanie Zamawiającego na każdym etapie realizacji umowy. | [5 empty] | TAK
13. | Wymagane dostarczenie odpowiedniej jakości sterylnych, nie zawierających glukanu, apyrogennych probówek o odpowiedniej objętości wymaganej do przechowywania próbek materiału | [5 empty] | TAK
15. | Certyfikat analizy (Certificate of Analysis) dla danej serii testu możliwy do pobrania ze strony internetowej producenta/dystrybutora. | [5 empty] | TAK
18. | Termin przydatność do użycia przez okres co najmniej 12 miesięcy od daty dostawy | [5 empty] | TAK
II. | Wymagania graniczne dotyczące dzierżawy czytnika testów
19. | Czytnik do oznaczeń kolorymetrycznych metodą ELISA, testów kinetycznych i odczytów aglutynacji | [5 empty] | TAK
20. | Skanowanie długości fal między 400 a 700 nm | [5 empty] | TAK
21. | Precyzyjna kontrola temperatury do 42 °C | [5 empty] | TAK
22. | Homogeniczna temperatura w całej płycie | [5 empty] | TAK
23. | Zdolność do radzenia sobie z szybkimi testami kinetycznymi | [5 empty] | TAK
24. | Możliwość przestrajania długości fal dla większej elastyczności i skanowania długości fali | [5 empty] | TAK
25. | Wbudowane oprogramowanie do analizy danych | [5 empty] | TAK
26. | Zaawansowane funkcje dopasowania krzywej i kontroli jakości oraz eksport danych do Laboratoryjnego Systemu Informatycznycznego LIS | [5 empty] | TAK
27. | Zaawansowana 12-kanałowa optyka zapewniająca szybkie rezultaty | [5 empty] | TAK
28. | Dodatkowy kanał referencyjny do optymalizacji natężenia światła | [5 empty] | TAK
29. | Wydłużona żywotność lampy dzięki funkcji automatycznego wyłączania, gdy nie jest używana | [5 empty] | TAK
30. | Wytrząsarka do zamieszania prób kompatybilna z dostarczonym czytnikiem testów | [5 empty] | TAK
32. | Samodzielna kontrola głównych komponentów przy uruchamianiu | [5 empty] | TAK
33. | Procedury IQOQ | [5 empty] | TAK
34. | IVD | [5 empty] | TAK
36. | AUTOMATYZACJA BADAŃ – łatwa możliwość automatyzacji wykonania badań oraz automatyzacji odczytu | [5 empty] | TAK
37. | BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA test nie zawiera radioaktywnych odczynników | [5 empty] | TAK
38. | WIARYGODONOŚĆ BADAŃ kontrola i bezpieczeństwo wykonania testu dzięki odczynnikom gotowym do użycia | [5 empty] | TAK
39. | SZEROKA GAMA ZASTOSOWANIA dzięki możliwości wykonywania oznaczenia z różnego materiału ludzkiego: surowica, osocze. | [5 empty] | TAK
40. | Warunki serwisowe
41. | Podpisane oryginały protokołów: z dostawy i odbioru czytnika oraz instalacji, uruchomienia i odbioru końcowego czytnika wraz z przeprowadzonym szkoleniem/ instruktażem Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do Działu Gospodarki Aparaturowej w dniu uruchomienia urządenia. | [5 empty] | TAK
42. | Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia pełnego serwisu na czas dzierżawy urządzenia w ramach wartości umowy. | [5 empty] | TAK
43. | O każdym wypadku wadliwej pracy sprzętu Zamawiający zawiadomi Wykonawcę niezwłocznie za pośrednictwem faksu, maila lub telefonicznie. | [5 empty] | TAK, podać | Imię i nazwisko : ……… tel:………………… email………………
44. | Czas reakcji* serwisu nie dłuższy niż 24 godziny od chwili zgłoszenia awarii w dzień roboczy, tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Zamawiający dopuszcza zdalne wsparcie techniczne. | [5 empty] | TAK
45. | Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia awarii czytnika w czasie 3 dni roboczych, a w przypadku sprowadzenia części z zagranicy w terminie 10 dni roboczych od daty zgłoszenia awarii (reklamacji). | [5 empty] | TAK
46. | Dla uznania przez Zamawiającego konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy, Wykonawca zobowiązany jest poinformować o tym Zamawiającego w formie pisemnej przed upływem 3 dni roboczych, wskazanych w pkt. 45. | [5 empty] | TAK
47. | W przypadku wykonania naprawy – potwierdzeniem wykonania usługi będzie karta pracy serwisu podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego oraz wpis do dokumentacji czytnika. | [5 empty] | TAK
48. | Trzy awarie tego samego podzespołu/części czytnika w ciągu 365 dni kalendarzowych skutkuje obligatoryjnym obowiązkiem Wykonawcy do wymiany czytnika na nowy w czasie nie dłuższym niż 5 dni roboczych liczonych od daty uznania trzeciej reklamacji. | [5 empty] | TAK
46. | Wykonawca, w ramach wartości umowy w terminie 5 dni od daty instalacji, uruchomienia czytnika przeprowadzi szkolenie/instruktaż min. 2 pracowników w zakresie użytkowania czytnika. Przeprowadzony instruktaż udokumentowany zostanie Protokołem uczestnictwa w szkoleniu. | [5 empty] | TAK
47. | Lista osób przeszkolonych potwierdzona podpisem uczestników szkolenia/instruktażu oraz organizatora wraz z protokołem instalacji, uruchomienia i odbioru końcowego urządzenia wraz z przeprowadzonym szkoleniem/instruktażem zostanie przekazana do DGA. | [5 empty] | TAK
48 | Potwierdzeniem zakończenia dzierżawy czytnika będzie podpisany przez Użytkownika i Wykonawcę protokół zdawczo-odbiorczy, dostarczony do Działu Gospodarki Aparaturowej. | [5 empty] | TAK
49 | DOKUMENTACJA | [5 empty] | TAK
50 | DOKUMENTY (W JĘZYKU POLSKIM ) DO PRZEKAZANIA ZAMAWIAJĄCEMU PODCZAS INSTALACJI: (Zakład Mikrobiologii Klinicznej) dostarczy następujące dokumenty w języku polskim: - Zgodny z wzorem umowy Protokół instalacji, uruchomienia i odbioru końcowego sprzętu i przeprowadzonego szkolenia uzupełniony o numer seryjny sprzętu i z wpisem, że jest sprawny i dopuszczony do eksploatacji oraz z datą następnego przeglądu (oryginał do potwierdzenia) - Instrukcja obsługi, mycia, dezynfekcji (kopia lub wersja PDF) - Karta katalogowa oferowanego sprzętu (kopia lub wersja PDF) - Paszport techniczny urządzenia | [5 empty] | TAK
51 | INNE | [5 empty] | TAK
52 | Wykonawca oświadcza iż znane mu są wszelkie dane niezbędne do wykonania prawidłowego montażu (np. podłączania WOD/KAN, elektryczne, specjalistyczne podłączenia, sieć komputerowa LAN) | [5 empty] | TAK
53 | W ramach współpracy dot. realizacji umowy Wykonawca upoważnia. | [5 empty] | TAK, podać | Imię i nazwisko : ……… tel:………………… email………………
54 | WARUNKI DOSTAWY | [5 empty] | TAK
55 | Termin zrealizowania przedmiotu zamówienia (dostawa sprzętu, instalacja, montaż, uruchomienie wraz ze szkoleniem) – do 14 dni od dnia zawarcia umowy. | [5 empty] | TAK
Uwaga: 1/ Niespełnienie parametrów wymaganych spowoduje odrzucenie oferty o ile z treści innych dokumentów stanowiących załączniki do oferty nie będzie wynikało, iż przedmiot oferty spełnia wymagania określone w ww. tabeli. 2/ Składając ofertę Wykonawca oświadcza, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązuje się w przypadku uzyskania zamówienia do dostarczenia czytnika spełniającego wyspecyfikowane parametry. 3/ Składając ofertę Wykonawca oświadcza, że nie dokonał, żadnych zmian w treści parametrów zamawianego przedmiotu zamówienia.
Informacja dla Wykonawcy: 1. Zamawiający zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf 2. Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym.