Załącznik nr 2 do ZO-38/24/JG

- ZESTAWIENIE PARAMETRÓW / SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Przedmiot zamówienia: Fizjodyspenser wraz z zestawem akcesoriów i wierteł.

Dla: Kliniki Nowotworów Głowy i Szyi –OPK 925

Producent: ………………………………………………………………… Dostawca: ………………………………………………………………… Oferowany model/typ/numer katalogowy: ………………………………………………………………… Rok produkcji (nie starszy niż 2024): ………………………………………………………………… Kraj pochodzenia: ..................................................................

| I | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| DOSTAWA, INSTALACJA I URUCHOMIENIE |  |  |  |
|  | System Fizjodyspensera z akcesoriami | TAK |  |
|  | Konsola sterująca wielofunkcyjna z wbudowanym wyświetlaczem | TAK |  |
|  | System ustawiania momentu obrotowego silnika i końcówek pracujących w implantologii | TAK |  |
|  | Możliwość zapisu parametrów pracy silnika i końcówki przy implantologii poprzez wejście USB | TAK |  |
|  | Pompa perystaltyczna | TAK |  |
|  | Pedał sterujący trzy przyciskowy, sterujący irygacją i kierunkami obrotów, programami użytkowania, szybkością obrotów silnika | TAK |  |
|  | Mikrosilnik z standardowym rękawem o długości minimum 1.8 metra | TAK, podać |  |
|  | Obroty silnika 300 – 40 000 obrotów/minutę +/- 10% | TAK, podać |  |
|  | Końcówki chirurgiczne: kątnica i prostnica kompatybilne z urządzeniem posiadają światło LED | TAK |  |
|  | Kątnica chirurgiczna o przełożeniu min. 20:1 | TAK, podać |  |
|  | Prostnica chirurgiczna 1:1 | TAK, podać |  |
|  | Prostnica chirurgiczna gięta 1:1 | TAK, podać |  |
|  | Kaseta sterylizacyjna | TAK, podać |  |
|  | Precyzyjne ograniczenie momentu obrotowego od 5 do 70 Ncm +/-10% | TAK, podać |  |
|  | Wyposażony w sterownik nożny | TAK |  |
|  | Kątnica na frezy kompatybilna z fizjodyspenserem | TAK |  |
|  | Zestaw wierteł do kątnicy: - wiertło diamentowe do kątnicy o długości 19 mm - 016 – 5 szt. w opakowaniu - 023 – 5 szt. w opakowaniu - 029 – 5 szt. w opakowaniu - zestaw wierteł do kątnicy o długości 19 mm - 014 – 5 szt. w opakowaniu - 018 – 5 szt. w opakowaniu - 023 – 5 szt. w opakowaniu | TAK, podać |  |
|  | Prostnica kompatybilna z fizjodyspenserem | TAK |  |
|  | Zestaw wierteł do prostnicy: - wiertło stomatologiczne chirurgiczne ø 2,35 mm długości 44,5 mm, rozmiar: - 018 – 5 szt. w opakowaniu - 023 – 5 szt. w opakowaniu - 027 – 5 szt. w opakowaniu - 035 – 5 szt. w opakowaniu - frez z węglika spiekanego: • szlif 060 – 6 szt. - przedłużony frez do cięcia kości na prostnicę rozmiar: • szlif 021 – 5 szt. w opakowaniu - wiertło chirurgiczne typu Lindemann ø 016 – 6 szt. - frez chirurgiczny rozmiar: - 023 - 5 szt. w opakowaniu - wiertło diamentowe, kulka ø: - 018 – 5 szt. w opakowaniu - 023 – 5 szt. w opakowaniu - 029 – 5 szt. w opakowaniu | TAK, podać |  |
|  | Możliwość sterylizacji i termodezynfekcji silnika z kablem. | TAK |  |
|  | Funkcja maszynowego gwintowania | TAK |  |

Uwaga: W kolumnie „PARAMETR OFEROWANY” należy wpisać „Tak” oraz potwierdzić spełnienie warunków.

Brak wypełnienia tej rubryki lub wpisanie „Nie” spowoduje odrzucenie oferty jako nie spełniającej wymaganych warunków technicznych, o ile z treści innych dokumentów stanowiących załączniki do oferty nie będzie wynikało, iż przedmiot oferty spełnia wymagania określone w ww. tabeli.

- POZOSTAŁE WYMAGANIA / WARUNKI UDZIAŁU W ZAMÓWIENIU

| I. | GWARANCJA I SERWIS | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Okres gwarancji na fizjodyspenser, mikrosilnik, sterownik oraz kątnice- minimum 24 miesiące, a na akcesoria (wiertła i rurki) minimum 12 miesięcy gwarancji wyłącznie na wady materiałowe produktu. Gwarancja liczona od daty uruchomienia sprzętu potwierdzonego podpisaniem „Protokołu instalacji, uruchomienia i odbioru końcowego sprzętu”. | TAK, podać |  |
|  | Podpisane oryginały protokołów: zdawczo-odbiorczy z dostawy i odbioru sprzętu oraz instalacji, uruchomienia i odbioru końcowego sprzętu Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do Dział Gospodarki Aparaturowej (dział Zakupy) w dniu uruchomienia sprzętu lub dołączyć do faktury. | TAK |  |
|  | O każdym wypadku wadliwej pracy sprzętu Zamawiający zawiadomi Wykonawcę niezwłocznie za pośrednictwem faksu, maila lub telefonicznie. | TAK, podać | Imię i nazwisko : ……… tel:………………… email……………… |
|  | Przeglądy gwarancyjne zgodnie z dokumentacją producenta w okresie obowiązywania gwarancji, dokonywane w ramach wartości umowy, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Użytkownikiem. | TAK |  |
|  | W ramach wartości umowy, przeglądy potwierdzające sprawność działania sprzętu w okresie gwarancji. Zamawiający wymaga minimum 1 przegląd w jednym roku gwarancyjnym wraz z kalibracją/walidacją, jeśli dotyczy. | TAK, podać |  |
|  | Podać liczbę i częstotliwość przeglądów zalecaną przez producenta dla 1 roku okresu gwarancyjnego | TAK, podać |  |
|  | Podać liczbę i częstotliwość przeglądów zalecaną przez producenta dla 1 roku okresu pogwarancyjnego. | TAK, podać |  |
|  | Podać listę materiałów eksploatacyjnych (wraz z danymi technicznymi). | TAK, podać jeśli dotyczy |  |
|  | Czy producent wymaga części zalecanych do wymiany w trakcie przeglądu i konserwacji (jeśli dotyczy). | TAK, podać jeśli dotyczy |  |
|  | Okres gwarancji zakończony zostanie przeglądem oraz wydaniem pisemnego orzeczenia dotyczącego stanu technicznego sprzętu (w ramach wartości umowy). | TAK |  |
|  | Po przeglądzie Wykonawca wystawi protokół/certyfikat dopuszczający sprzęt do eksploatacji i dokona wpisu do Paszportu Technicznego oraz poda termin kolejnego przeglądu. | TAK |  |
|  | W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usuwania usterek i wad, jakie wystąpią w działaniu sprzętu, których przyczyną są wady tkwiące w dostarczonym sprzęcie. | TAK |  |
|  | Czas reakcji* serwisu gwarancyjnego nie dłuższy niż 24 godziny od chwili zgłoszenia awarii w dzień roboczy, tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Zamawiający dopuszcza zdalne wsparcie techniczne. | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia usterek i wad sprzętu w terminie do 3* dni roboczych od czasu ich zgłoszenia, tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy *w przypadku wymagalności ściągnięcia części zamiennych z zagranicy - do 10 dni roboczych od daty zgłoszenia | TAK |  |
|  | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji (liczbę dni wyłączenia z eksploatacji każdorazowo potwierdza inżynier serwisowy Wykonawcy dokonując odpowiedniego wpisu w paszporcie technicznym) oraz poda termin kolejnego przeglądu wraz z nowym terminem zakończenia gwarancji. | TAK |  |
|  | W przypadku złożenia przez Zamawiającego 3 (trzech) uzasadnionych reklamacji w okresie gwarancji, Wykonawca zobowiązany jest do wymiany podzespołu/modułu/ elementu/części na nową, a w przypadku braku możliwości wymiany podzespołu/modułu/ elementu/części, do wymiany sprzętu na nowy. | TAK |  |
|  | W przypadku wykonania naprawy - potwierdzeniem wykonania usługi będzie protokół z naprawy/karta/raport pracy serwisu, obustronnie podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego oraz Wykonawcę. Wykonawca dokona wpisu do Paszportu Technicznego określającego status sprzętu: sprzęt sprawny gotowy / sprzęt sprawny warunkowo (podać warunek)/ sprzęt niesprawny. | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się zapewnić dostępność części zamiennych przez okres minimum 5 (pięciu) lat od podpisania „Protokołu instalacji, uruchomienia i odbioru końcowego sprzętu”. | TAK |  |
|  | Lista serwisów pogwarancyjnych. | TAK, podać |  |
| II. | DOKUMENTACJA |  |  |
|  | DOKUMENTY (W JĘZYKU POLSKIM ) DO PRZEKAZANIA ZAMAWIAJĄCEMU PODCZAS INSTALACJI: Wykonawca do Kliniki Nowotworów Głowy i Szyi dostarczy następujące dokumenty w języku polskim: - Zgodny z wzorem umowy Protokół instalacji, uruchomienia i odbioru końcowego sprzętu uzupełniony o numer seryjny sprzętu i z wpisem, że jest sprawny i dopuszczony do eksploatacji oraz z datą następnego przeglądu (oryginał do potwierdzenia) - Protokołu zdawczo-odbiorczego z dostawy i odbioru - Karta gwarancyjna z numerem SN (oryginał) - Paszport Techniczny (oryginał) - Harmonogram przeglądów/ walidacji/kalibracji w trakcie trwania gwarancji i po jej zakończeniu (kopia, wersja PDF lub wpis do paszportu) - Instrukcja obsługi, mycia, dezynfekcji (kopia lub wersja PDF) - Karta katalogowa oferowanego sprzętu (kopia lub wersja PDF) | TAK |  |
|  | Dla zakupionego sprzętu (poszczególnych elementów oferowanej konfiguracji) Wykonawca obowiązany jest założyć Paszport Techniczny (oryginał) W paszporcie Dostawca/Wykonawca wypełnia: - Strona tytułowa: - Nazwa sprzętu - Nazwa placówki - Strona pierwsza zatytułowana KARTA TECHNICZNA - Nazwa sprzętu - Typ - Nr (seryjny) - Firma – dostawca - Producent - Rok produkcji - Data zakupu - Data uruchomienia / rozpoczęcia eksploatacji - Sprzęt znajduje się w dyspozycji działu Uwagi (jeśli dotyczy) | TAK |  |
|  | DOKUMENTY DO PRZEKAZANIA ZAMAWIAJĄCEMU (DZIAŁU GOSPODARKI APARATUROWEJ) PO INSTALACJI SPRZĘTU – WYMAGANA FORMA ELEKTRONICZNA (W JĘZYKU POLSKIM ): N/w dokumentacja dot. zakupu winna zostać przesłana na adres wskazany w umowie lub dga@nio.gov.pl: - Protokół zdawczo-odbiorczy z dostawy i odbioru sprzętu (wypełniony oryginał) - Protokół instalacji, uruchomienia i odbioru końcowego wraz z uzupełniony o numer seryjny sprzętu i z wpisem, że jest sprawny i dopuszczony do eksploatacji oraz z datą następnego przeglądu (oryginał do potwierdzenia) (wypełniony oryginał) - Instrukcja obsługi, mycia, dezynfekcji (wersja PDF) - Harmonogram przeglądów/ walidacji/kalibracji w trakcie trwania gwarancji i po jej zakończeniu (kopia, wersja PDF) - Lista dostawców części zamiennych, mat. eksploatacyjnych i serwisów (kopia lub wersja PDF) - Lista części wymienianych w trakcie przeglądów i konserwacji, jeśli dotyczy (kopia lub wersja PDF) - Lista materiałów eksploatacyjnych z ich specyfikacją (kopia lub wersja PDF) - Instrukcję serwisową DTR lub szczegółowy wykaz czynności, testów bezpieczeństwa i funkcjonalnych wykonywanych w trakcie przeglądów - Karta katalogowa oferowanego sprzętu (wersja PDF) - Karta gwarancyjna (kopia lub wersja PDF) - Świadectwa i certyfikaty zgodzie z rozdziałem III (kopia lub wersja PDF) - Numer UDI sprzętu jeżeli go posiada (wersja papierowa) | TAK |  |
| III. | ŚWIADECTWA, CERTYFIKATY I WYMAGANE DOKUMENTY |  |  |
|  | Aktualne zaświadczenia, atesty, Certyfikaty CE lub deklaracje zgodności lub inne równoważne dokumenty świadczące o wymaganym dopuszczeniu do obrotu w Polsce przedmiotu oferty zgodnie z ustawą z dnia 07 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych ((t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 974) | TAK |  |
|  | Materiały producenta lub dystrybutora potwierdzające parametry oferowanego przedmiotu zamówienia np. foldery, opisy techniczne, katalogi z oznaczeniem punktów potwierdzających ofertę. | TAK |  |
| IV. | INNE |  |  |
|  | Każdy dostarczony dokument wystawiony w innym języku niż polski wymaga tłumaczenia. | TAK |  |
|  | W ramach współpracy dot. realizacji umowy Wykonawca upoważnia. | TAK, podać | Imię i nazwisko : ……… tel:………………… email……………… |
| V. | WARUNKI DOSTAWY |  |  |
|  | Termin zrealizowania przedmiotu zamówienia (dostawa sprzętu, instalacja, montaż, uruchomienie) – do 21 dni od daty podpisania umowy | TAK |  |

*)  Przez „czas reakcji” należy rozumieć czas, w którym serwisant, po otrzymaniu zgłoszenia, stawi się 
w siedzibie użytkownika i przystąpi do niezwłocznego usunięcia usterek.

- FORMULARZ CENOWY / SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Przedmiot zamówienia: Fizjodyspenser wraz z zestawem akcesoriów i wierteł.

| - LP. | Nazwa artykułu | J. m. | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Wartość netto PLN | % VAT | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fizjodyspenser Producent: ……………………………………………………. Model/typ: ……………………………………………………. Nr katalogowy: ……………………………………………………. | szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Kątnica chirurgiczna | szt. | 3 |  |  |  |  |
|  | Prostnica chirurgiczna | szt. |  |  |  |  |  |
|  | Prostnica chirurgiczna gięta | szt. |  |  |  |  |  |
|  | Kaseta sterylizacyjna | szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Rurka z dławikiem i rurką pompy jednorazowa sterylna | opak. | 9 |  |  |  |  |
|  | Zestaw wierteł do kątnicy, diamentowe, długość 19 mm |  |  |  |  |  |  |
|  | Rozmiar 016 – opakowanie 5 sztuk | opak. | 1 |  |  |  |  |
|  | Rozmiar 023 – opakowanie 5 sztuk | opak. | 1 |  |  |  |  |
|  | Rozmiar 029 – opakowanie 5 sztuk | opak. | 1 |  |  |  |  |
|  | Zestaw wierteł do kątnicy, długość 19 mm |  |  |  |  |  |  |
|  | Rozmiar 014 – opakowanie 5 sztuk | opak. | 1 |  |  |  |  |
|  | Rozmiar 018 – opakowanie 5 sztuk | opak. | 1 |  |  |  |  |
|  | Rozmiar 023 – opakowanie 5 sztuk | opak. | 1 |  |  |  |  |
|  | Zestaw wierteł do prostnicy – Wiertło stomatologiczne chirurgiczne ø 2.35 mm długości 44.5 mm, rozmiar: |  |  |  |  |  |  |
|  | Rozmiar 018 – opakowanie 5 sztuk | opak. | 1 |  |  |  |  |
|  | Rozmiar 023 – opakowanie 5 sztuk | opak. | 1 |  |  |  |  |
|  | Rozmiar 027 – opakowanie 5 sztuk | opak. | 1 |  |  |  |  |
|  | Rozmiar 035 – opakowanie 5 sztuk | opak. | 1 |  |  |  |  |
|  | Frez z węglika spiekanego |  |  |  |  |  |  |
|  | Szlif 060 – 6 sztuk | szt. | 6 |  |  |  |  |
|  | Przedłużony frez do cięcia kości na prostnicę rozmiar: |  |  |  |  |  |  |
|  | Szlif 021 – opakowanie 5 sztuk | opak. | 1 |  |  |  |  |
|  | Wiertło chirurgiczne Lindemann ø 016 – 6 stuk | szt. | 6 |  |  |  |  |
|  | Frez chirurgiczny rozmiar: |  |  |  |  |  |  |
|  | Rozmiar 023 – opakowanie 5 sztuk | opak. | 1 |  |  |  |  |
|  | Wiertło diamentowe, kulka ø |  |  |  |  |  |  |
|  | Rozmiar 018 – opakowanie 5 sztuk | opak. | 1 |  |  |  |  |
|  | Rozmiar 023 – opakowanie 5 sztuk | opak. | 1 |  |  |  |  |
|  | Rozmiar 029 – opakowanie 5 sztuk | opak. | 1 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  | X |  |

[Uwaga: W przypadku, gdy przedmiot zamówienia obejmuje towary opodatkowane różnymi stawkami VAT, należy wymienić nazwę tych towarów, podając w kolumnach odpowiednio stawki 
i wartości VAT.]

Wartość netto: ……….......… PLN (słownie: ……………………………..…..….…………….)

Wartość brutto: ……...…..… PLN (słownie: …………………………………………………….)

Informacja dla Wykonawcy:

  - Zamawiający zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf

  - Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (e-dowód)